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第1章 询价邀请书
根据医院招标管理要求，浙江大学医学院附属第四医院临床医学工程部就  电子血压计  骨科牵引床 等一批设备以询价方式组织采购。欢迎符合本邀请书要求的供应商参加本次采购活动。
一、采购项目基本情况及要求
1. 采购项目名称：  电子血压计  骨科牵引床 等一批设备   
2. 采购项目编号：ZYSYXJ20170701
3. 采购项目内容：
	标段
	使用科室
	设备名称
	数量
	预算      
	经费来源
	技术参数要求

	标一
	病区
	气垫床
	20
	8万元
	财政
	1尺寸：
防褥疮垫的外形尺寸如下:

条纹床垫式(22管)，长（外径）:2000±50,宽（内径）:980±30,厚：90±10（注：以上尺寸为防褥疮垫充气膨胀后的尺寸。）

2气泵主要技术指标如下表所示：
名  称

出气压力

出气流量

交替时间

噪  音

条纹床垫式气泵

≥12kPa

≥4L/min

5min～6min
≤50dB



	标二
	病区
	电子血压计
	30
	5.7万元
	财政
	测量原理：压力模拟科罗特夫音发（双空⽓气袋法）
测定部位：上臂

测定范围：压力：0～280mmHg 最⼩小计量精度：1mmHg，脉搏：30～199次/分
精度：压力：±3mmHg（±0.4kpa）　脉搏：±5%

加压方式: 手动加压

减压方式：自动减压

排气方式：自动排气 也可使用排气按钮手动排气

报警及安全装置：电池电压低报警功能、加压不足报警功能、异常加压报警功能

功能：测量模式切换功能：可选择正常模式、缓慢模式、听诊模式

 测量值显示功能：开机后可显示前次测量值

 脉搏强弱显示功能：通过脉波信号表示

 测量值闪烁显示功能（脉率不齐、脉弱检出功能）

 排气功能：利用排气开关可以强行排气

自动关机功能：约3分钟内无任何操作，自动切断电源
蜂鸣器消音功能，可进行安静测量

使用条件： 温度  10-40℃，相对湿度：30-85%RH（不能结露）

保管条件：温度  -20-60℃，相对湿度：10-95%RH（不能结露）

	标三
	骨科病区
	骨科牵引床
	22
	7.26万元
	财政
	1.规格：床体长2100mm、带护栏宽980mm、床面高500mm

2.主要功能：背部升降0～80°、腿部升降0～40°，全牵引功能。

3.配置：由床框、床面、床背、床支架、脚轮、护栏、床上餐桌、牵引架、杂物架等组成

4.技术参数要求：

1) 床框、床板：床框采用厚度≥1.7mm厚冷轧板，一体成型、开放式结构，内外喷塑，可提高使用寿命；床板采用1.2mm加强型成型优质冷扎钢板，作透孔处理。背部床板采用双支撑卸力结构；床面任一位置可最大承重240㎏。

2) 牵引架：全不锈钢牵引架，不锈钢采用SUS304-2B材质，管直径25mm-32mm，壁厚≥1.5mm。其他各连接部件要求全部采用SUS304-2B不锈钢材质精加工面成，空隙紧密，使用方便。

3) 床脚：采用支架式，使用安全、牢靠，美观

4) 前后床头：采用优质SUS304-2B不锈钢材质，管径25-32mm，壁厚≥1.5mm。

5) 摇杆系统：采用全封闭防尘防潮、静音轻柔的摇杆系统，到位有双向安全防过摇装置。摇杆控制床面改变体位角度要求为。手柄启动力不大于≤3N.m

6) 护栏：优质加强型不锈钢折叠式护栏，可拆卸式结构，放下时稍高于床面板，消除不稳定和不安全因素，拉起时有自动锁住功能。

7) 脚轮：四个脚轮均为仿德5寸带刹车静音万向脚轮，双轴承结构，每只承载不低于80Kg。稳定牢靠，方便推行。

8) 床上餐桌： 床上一体化、隐藏式(折叠式)餐台，折叠到脚后档板内，结构严谨、工艺考究，使用安全、操作方便、美观实用

9) 表面处理：钢制部分严格按标准九道工艺前处理的静电喷塑。

	标四
	急诊
	五官科用器械
	一批
	14000元
	自筹 
	咽喉镜 18号2个，咽喉镜 16号1个，异物钳 3个，喷枪 2个，弯喷头 7个，
 鼻吸引管 20个，耳吸引管10个

	标五
	耳鼻咽喉科
	喉内镜等 
	  一批   
	83000 
	自筹
	耳内镜   0°Φ2.7*107mm  10支，喉内镜   70°Φ8*175mm  7支， 鼻负压吸引头 小 5个，鼻负压吸引头 大 2个 

	标六
	妇科
	双极分离电凝钳
	5
	21000元 
	自筹
	妇产科用

	标七
	眼科
	 放大镜及头灯
	1
	5.9万元
	自筹
	放大镜：

1）工作距离：4X340mm

2) 视野：50mm

3) 精深：40mm

4) 款式：头戴式

5）光学系统：清色差

6）重量：85g

7) 防水

8）左右镜头独立调整，以便瞳距精确调节

9）放大倍数：4倍
头灯：

1）亮度：40000Lux光强度

2）色温：4500K

3) LED 工作寿命：50000小时

4）光斑尺寸：涵盖直径95mm

5) 操作时间：17小时（ Mpack LL)

6) 偏角矫正：针对每项检测其偏角均可独立调节

	标八
	眼科
	检影镜 前置镜等
	7
	18120元
	自筹
	检影镜  苏州六六 1个
1）照明光源：3.5/2.8V卤钨灯泡

2）充电电源：充电器：AC110V-240V,50Hz/60Hz 

3) 照明电源： Li+电池组  DC:3.7V

4) 输入功率：20VA
突眼计
苏州六六 
1个
1）眼突测量范围：0-35mm

2) 眶距调节范围：80-120mm
前置镜
90D
美国
volk

1个
1) 观察范围：74º/89º

2) 影像放大：0.76X

3) 激光放大：1.32X

4) 主要应用范围：普通诊断、小瞳孔检查。
前置镜
78D
美国
volk

1个
1）观察范围：81º/97º

2）影像放大：0.93X

3) 激光放大：1.08X

4) 主要应用范围：普通诊断治疗镜
三面镜
3 mirror
美国
volk

1个
1) 镜片角度：60º/66º/76º,

2) 图像放大：1.06X 

3) 激光点尺寸：0.94X

4) 接触面直径：15mm-18mm
房角镜（单面）G-1 trabeculum
1个
1) 镜片角度：62º

2）图像放大：1.5X

3) 激光点尺寸：0.67X

4) 接触面直径：15mm
房角镜（双面）G-2 trabeculum     1个

1) 镜片角度：60º/64º

2）图像放大：1.5X

3) 激光点尺寸：0.67X 

4) 接触面直径：15mm

	标九
	骨科
	关节镜刨削手机
	1
	5.6万元
	自筹
	参考史塞克 375704500

	标十
	康复科
	PT手法床
	2
	2万元
	自筹
	常规康复科治疗用

	标十一
	中心供应室
	封口机
	1
	5万元
	自筹
	适用于ISO 11607/ EN868-5 之规范产品

a.封印速度: 10m/ min

b.封印温度: 80-220℃(由微处理器控制)

c.封印压缝宽: 12mm
d. LCD显示屏菜单式操作

	标十二
	医事部
	移动结算车
	2
	5.6万元
	自筹
	1床前结算工作站核心部件包括：计算机、电池、电源控制系统、推车
2
计算机参数

2.1
CPU芯片
Intel Core I5

2.2
OS系统
Windows 7，windows 8

2.3
内存
DDR3  4GB

2.4
硬盘
120G固态硬盘

2.5
无线网络
802.11 ac/a/b/g/n

3
电池参数

3.1
电池原材料
磷酸铁锂

3.2
循环次数
可充放电2000次、1000cycles DOD 80%

3.3
充电时间
充电时间≤8小时

3.4
使用时间
正常工作≥5小时

3.5
电池容量
1152Wh

3.6
电源线
可拆卸电源线，符合医疗安规要求，采用螺旋弹簧电源线，方便不同距离充电及收纳

3.7
漏电保护
具有外壳对地漏电电流保护、电击保护功能

3.8
电流电压保护
具有过压、过流、欠压、过充、过放保护功能

4
电源控制系统

4.1
双路供电方式
市电供电时，优先使用市电，同时对电池充电

4.2
电路切换
市电断电时，与电池供电无缝切换

5
脚轮参数

5.1
脚轮尺寸
5寸医疗级双单边脚轮

5.2
脚轮特性
符合医疗安规感染管控，非粘毛屑万向轮，克服各类地板

5.3
脚轮数量
2个万向轮带刹车、2个万向不带刹车

6
推车参数

6.1
按钮显示面板
电池电源按钮、电量显示指示

6.2整机材质
全车优质合金防锈金属材料 

 6.3导轨
进口带阻尼静音导轨

7
显示器参数

7.1
尺寸
21.5"LED

7.2
支架调整角度
左右旋转360度，屏幕可90度旋转（横屏与竖屏切换），屏幕仰角可30度调整，手动上下调节高度100mm

	标十三
	NICU
	飞利浦监护仪配件
	一批
	2.44万元
	自筹
	血压连接线 M159713  2根
血氧饱和度探头  M1193  5根
血氧饱和度联接线  M11941A   6根（2米长）
心电监护连接线   M1510A   3根
心电监护探头     M1619A   5根    

	标十四
	NICU
	  输血泵
	1
	2.75万元
	自筹
	参考 贝朗 Infusomat Space  
请报价中，列出管路价格 

	标十五
	NICU
	输液泵
	3
	8.3万元
	自筹
	参考 贝朗 Infusomat Space P 

  请报价中，列出管路价格

	标十六
	NICU
	移动护理车
	1
	1.6万元
	自筹
	定制 
1.色彩：台面、底板、抽屉果绿+背板、侧板、附件灰白色+抽上条布尔特红
2.左侧：前面不锈钢锐器盒支架（∮185*220长）×1，后面配不锈钢桶圈（∮160*190长）×1；右侧：抽屉通锁，合金铝喷涂储物盒×1、不锈钢挂篮×1；背部：不锈钢折叠护士凳×1。                         3.抽屉：第一抽屉键盘，第二抽屉配蓝色管理盒小号4只，第三、四、五均配积木式管理药格。
4.配一体机电脑（CPU I5）                      5.电子化装置：LCD电控系统显示及高性能高安全性电池系统×1、一体机电脑支架×1
6.尺寸：645×500×950/1500


	标十七
	手术室
	气腹机
	1
	9万元
	自筹
	最大流量：≥40升/分,流量可调节

最大压力：30mmHg

具有自动报警和调节压力及流量功能

具备双压力传感器安全设置

压力过高时可自动泄气（实时压力感测）

具有声光报警功能

数字化显示功能，可显示预设及实际的流量与腹压信息数值

具有CO2累计消耗总量计算功能，并以数值显示

内置液体检测传感器，可检测气腹机污染，具备报警功能

	标十八
	内镜中心
	监护仪及分屏器
	1
	7.3万元
	自筹
	一、标配：心电、无创血压、血氧饱和度、呼吸、

二、技术参数

*1．原装进口，主机显示器一体化设计， 12.1英寸原厂同品牌

2．所有参数均为模块化插件结构，支持热插拔，插件可在同品牌监护仪间互换（并预留单参数插槽供升级用），监护数据可在不同监护仪之间转移，多功能模块可储存8小时病人数据，并具有断电6小时数据保存功能

3．无散热风扇，防止病原体通过风扇形成的气流扩散传播

4．六通道波形显示

5．任意设置屏幕显示方式，八个以上预设屏幕

*6．心电，配置心电EASI 12导联（只需五导联就可监测病患12导联心电）

7．提供抗干扰和低灌注的血氧饱和度, 并且提供灌注指数

8. 提供连续QTc及△QTc监测功能

9.．48小时图形，表格趋势，水平趋势图，一分钟分辨率

*10．12导联ST段分析和22种以上心律失常分析，提供ST段直观图（STMAP），直观监护心肌缺血部位及程度，方便心脏专业的监护人员进行监护和诊治

11.  提供监护数据在不同监护仪之间的转运方案，多参数模块即能作为插件与监护仪配套使用，也能单独作为转运监护仪在转运过程中使用，实现数据无缝对接

12．中文操作界面

13．提供分屏套件

	标十九
	口腔科
	种植工具盒
	1
	5万元
	财政2017
	口腔外科工具盒，用于牙科种植体手术过程辅助加工工具，包含所有尺寸

	标二十
	麻醉科
	转运呼吸机
	1
	8万元
	财政2017
	用于麻醉科、急诊科等急救转运的，可固定于病床或者手提、肩背使用。

呼吸模式：A/C(辅助/机控)/SIMV/SPONT(自主)/MMV模式

具备独立的吸氧模块，能与呼吸机串连整合，分别检测且能同时工作

内置空氧混合模块，无需空气压缩机

呼吸频率和通气量旋钮式分别调节

呼吸频率：8－40次/分连续可调

分钟通气量：3－20L/min连续可调

最大通气压力上下限：20－60cmH2O连续可调

气源工作气压：2.7－6bar

吸呼比参考范围：1：1－1：2.33

吸氧吸呼比参考值：1：1.67

氧浓度可调控

PEEP：0－15cmH2O

气管插管通气（有创）和面罩通气（无创）
内置特制高能量电池，任何情况下无须外接电源，电池可连续使用超过100小时

带有二次供气功能，补偿潮气量

具有LED光学和声音信号同时报警功能（不少于7中报警模式）
配置要求：
呼吸机一套，吸氧模块，2L氧气瓶一个

氧气减压表，硅胶病人回路2套 吸氧面罩一只

	标二十一
	病区
	单道微泵
	30
	 9万元
	财政
	1速率：
0.1ml/h-1200ml/h (每级0.1ml/h, 1000ml/h以上每级1ml/h) 50ml注射器

0.1ml/h-600ml/h (每级0.1ml/h) 30ml注射器

0.1ml/h-399.9ml/h (每级0.1ml/h) 20ml注射器

2快速推注
1200ml/h 50ml注射器

600ml/h 30ml注射器

399.9ml/h 20ml注射器

3 阻塞压力

40N, 60N (±10N)

4定时精度≤2% （机械精度≤1%）

5报警：残留提示（NEA.EMPTY）、注射完毕报警（EMPTY）、注射器装夹不正确报警、注射器推赶装夹不正确报警、系统出错报警、开机后遗忘操作报警、阻塞报警（OCCLUSION）、输出量等于限制量时提示、电池欠压报警、电池电量耗尽报警（LOW-BATT）、市电故障或电源线脱落报警

	标二十二
	院前急救
NICU
	普通喉镜
	8
	2.4万元
	自筹
	通过口腔目力直接观察,适用于对患者（新生儿、足月儿及小儿）及成人喉部进行临床诊断检查。
喉镜由叶片(压舌片)和手柄组成。
叶片材质：医用不锈钢制成。
喉镜的照度≥1000Lux,
喉镜闭合/分离力范围10N-45N,喉镜闭合后缝隙应小于0.28mm。
配置要求：一柄三叶，其中小儿用6套，成人用2套。


4.付款方式：设备运到指定地安装验收合格后30天内付至合同款的100％货款凭发票，合同、采购验收单支付。
5.联合体投标：本项目不接受联合体投标
6.供货要求及售后服务:
6.1设备验收合格后免费保修≥一年（生产厂家对设备另有超过相应年限保修规定的,按原规定执行），保证开机率大于95%的工作日。维修响应时间＜4小时，工程师24-48小时内到位并排除故障。保修后免维修，只收零配件成本费，保证零配件供应8年。

6.2在保修期内免费提供至少每年2次的上门维修保养服务。
6.3设备培训：在设备安装完成后,厂方工程师应免费提供对用户的使用人员应用培训和工程师的常规维护培训。
二、供应商资格要求

1.在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业并已按规定时间通过年检；
    2.有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
    3.有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
    4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.具有所投产品经销授权书及售后服务承诺函；
6.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无行贿犯罪记录。

三、供应商资格审查

供应商资格由询价小组进行审查。

四、获取询价文件时间及方式

1、时间：报价截止时间之前；

2、获取询价文件方式：供应商请于即日起至浙江大学医学院附属第四医院免费获取询价文件。

五、报价截止及开标时间与地点

报价截止时间：北京时间2017年8月8日9：00。

供应商请于北京时间2017年8月8日8：00至2017年8月8日9：00之前将密封好的报价文件递送至浙江大学医学院附属第四医院临床医学工程部，在此时间之后送达的报价文件恕不接受。

六、投标保证金（无）

七、凡与本次采购项目有关的事宜请按下述地址联系

联系地址：义乌市商城大道N1号浙江大学医学院附属第四医院临床医学工程部 
咨询电话：胡女士  0579-89935081
浙江大学医学院附属第四医院
临床医学工程部

二○一七年七月三十日  
第二章  询价须知

一、适用范围

1、本询价文件适用于本询价邀请中所述货物的报价。
2、本询价文件需求所涉及设备及货物仅限于报价产品范围所述。

二、报价文件制作和组成

参加询价的供应商应按照询价采购文件的要求,准备报价文件一式两份，其中正本1份、副本1份(封面上标注“正本”、“副本”字样),若正本与副本的内容不一致,以正本为准。报价文件应用A4规格纸编制并装订成册。由投标单位盖章并由法定代表人或经法定代表人授权的代表签字。投标文件必须密封。

报价文件由以下部分组成：

（1） 投标函

（2） *开标一览表
（3） *法定代表人授权委托书原件及被委托人身份证复印件；
（4） *投标报价明细表（分包逐项填写产品单价等及总价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签署）

（5） *投标货物的技术性能、技术指标明细情况
（6） *投标货物注册证及登记表（医疗器械产品必须提供）
（7） *营业执照副本复印件加盖单位公章（五证合一，提供营业执照即可）；
（8） *税务登记证副本复印件加盖单位公章；
（9） *组织机构代码证副本复印件加盖单位公章；
（10） 所投产品经销授权书复印件加盖公章；
（11） 所投产品售后服务承诺函原件；
三、报价文件递交
（一）报价文件应于公告规定的截止时间之前密封递交至指定的地点。

（二）报价文件须由供应商法定代表人或授权代表签署。
四、开标
在递交报价文件时间截止后，我院在规定的时间和地点组织开标。
供应商需派代表参加现场开标，询价小组由相关专家和采购人代表三人以上单数组成。

   投标文件的初审:
4.1初审内容为投标文件是否符合招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全有效。
有下列情形之一者，将导致废标：
（1）标书不按要求密封及标记的；
（2）超出经营范围投标的；
（3）未按招标文件要求提供必要有效证明文件或提供虚假文件的；
（4）投标书无法定代表人或其授权代表签字的。
4.2 初审中，对价格的计算错误按下述原则修正：
（1）如果单价与总价不符，应以单价为准修正总价。
（2）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，应以文字为准修正数字。
（3）投标人不同意以上修正，则其投标将被拒绝。
4.3 招标机构对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据开标后的任何外来证明。
五、评标
5.1根据招标项目特点组建评标委员会。对招标文件具备实质性响应的投标文件进行评审和比较。评标委员会由需方和技术专家及其他有关方面的代表组成。
5.2 评标原则：评标严格按照招标文件的要求和条件进行。在确定中标人前，招标人不得与投标人就价格、投标方案等实质性内容进行谈判。
5.3 评标方法：采用最低评标价法，在满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价的投标人作为中标人。
六、成交通知书
注： 我院向成交供应商发出成交通知书，成交通知书将是采购合同的组成部分。
七、质疑和投诉
（一）供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知到其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人。提出质疑，但需提供相关证据，同时对质疑内容的真实性承担责任。
（二）采购人对符合投诉条件的应给与答复，供应商对质疑答复不满意的向有关行政管理部门投诉。
（三）供应商未提供相关证据的投诉，被质疑人将不予受理。
（四）对虚假、恶意质疑和投诉的按相关规定予以处罚。并承担调查费用。
第三章  合同主要条款
浙江大学医学院附属第四医院
询价采购合同  
供方：                                

需方：   浙江大学医学院附属第四医院   

供、需双方根据     年  月   日浙江大学医学院附属第四医院采购*****设备院内询价采购项目，并经双方协商一致，订立本采购合同。

一、合同文件：招标文件、投标文件、开标、询标、评标等记录的所有内容是构成本合同不可分割的部分。

二、合同金额: 人民币   元整 （￥           元）。（价款以人民币进行结算，大写）。包括  全部设备价款（含必备的附件备件）、安装调试费(含培训费) 及相关费用（含运输装卸费、保险费和伴随服务费等一切费用。）
三、合同双方确认，本合同及合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和供方投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不形成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

       附：详 细  价 格 清 单（具体配置见附件）
	序

号
	货物名称
	产地

规格型号
	数

量
	配置
	单价

（元）
	总价

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	合

计
	大写： （人民币）              小写： ￥        元


注：1、商品型号、数量、配置要求及使用单位地址等详见附件清单

　2、以上合同总价包含产品到达用户并能正常使用所需的一切费用。

四、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、产权担保
乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
七、转包或分包

本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，否则，甲方有权解除合同，没收质量保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期
质保期      年。（自交货验收合格之日起计）
九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：合同生效后，接医院通知30天内

2. 交货方式：CIP医院，供方负责安装调试，双方验收
3. 交货地点：浙江大学医学院附属第四医院指定地点
十、货款支付

 付款方式：全部设备送交指定地点，进行现场验货、安装、调试、验收合格后30个工作日内支付合同总价款的100%。货款凭合同、发票、《验收单》支付。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务
1.乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方（使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物在质保期内免费保修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1. 合同经甲、乙两方签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经采购中心、财政部门审批，并签书面补充协议，经报政府采购监督管理部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

4.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

5.本合同一式四份，具有同等法律效力，甲、乙两方各执二份。
甲方（盖章）：浙江大学医学院附属第四医院 

地        址：义乌市商城大道N1号 

法定（授权）代表人：  

签字日期：    年  月  日  

乙方（盖章）：

地址： 

开户行：

开户帐号：

法定（授权）代表人：             

联系电话:
签字日期：  年  月  日

第四章  报价文件的格式要求
报价文件的封面采用我院提供的样本，不加任何装饰或采用其他材料装订。

浙江大学医学院附属第四医院

询价采购项目

投

标

文
件

采购项目编号：

投标设备名称：

投   标   人：                  （盖章）  
法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章） 

 日 期：                年         月   日
货物价格报价一栏表

采购项目编号：                          

投标项目名称：                          

                                        单位：元（人民币）

	序号
	货物
名称
	产地、品牌及生产
（制造）厂商名称
	规格、型号及参数
	数量
	单位
	货物投标价

	
	
	
	
	
	
	单价
	总价

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	投标总价（大写）：
	（小写）：


填写说明：

1. 如果以单价计算的结果与总价不一致，则以单价为准修正总价
2. 投标明细报价应按投标品目号填列。
投标人名称（并加盖公章）：                             
法定代表人或其授权委托人：                            

（法定代表人可签字或加盖名章，授权委托人必须签字） 

签署日期：          年        月        日
法定代表人资格证明书

单位名称：                            
地址：                                

姓名：          性别：    年龄：   职务：            

本人系                             （投标人名称）的法定代表人。就参加贵院组织的采购编号为              （采购项目编号）的              （采购项目名称）谈判采购项目的投标报价，签署上述项目的投标文件及合同的执行、完成、服务和保修，签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。
（※此处请粘贴法定代表人身份证复印件※）
投标人名称（并加盖公章）：                             

签署日期：          年        月        日
 法定代表人参加本采购项目投标的，仅须出具此证明书。
法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于           （注册地点）的           （投标人名称）的           （法定代表人姓名与职务）代表本公司授权           （单位名称）的           （被授权人的姓名与职务）为本公司的合法代理人，就参加贵院组织的采购编号为             （采购项目编号）的            （采购项目名称）谈判采购项目的投标报价、签订合同以及合同的执行、完成、服务和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务，由此产生的法律后果由本公司承担。

本授权书于        年      月      日签字生效，无转委权，特此声明。

代理人：            性别：         年龄：           。
单  位：            部门：         职务：           。
（※此处请粘贴被授权人身份证复印件※）
供应商名称（并加盖公章）：                       
法定代表人（签字或加盖名章）：                   
签署日期：        年    月    日
★  法定代表人的授权委托人参加本采购项目投标的，仅须出具此授权委托书。

投标函（格式）
致：                  
     _________________________（投标人全称）授权_________________（全名、职务）为全权代表参加贵方组织的_________________________              项目（招标项目名称、采购编号）       标段的招标、投标等有关活动，为此提交下述文件：
1、投标文件，正本一份，副本      份；
2、其他：
3、据此函，签字代表宣布同意如下：
1）所附投标报价表中规定的应提供和支付的设备和服务投标总价为（人民币） ______        _， 即 __________________________________________________（大写）。
2）投标方已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
3）投标方将按招标文件规定履行合同责任和义务。
4）其投标自开标之日起有效期____个日历天。
5）如果在规定的开标时间后，投标方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。
6）投标方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。
7）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：______________________             邮编：______________________  

电话：______________________            传真：______________________ 

投标方名称：__________________________ （公章）
投标方代表职务： ______________________

投标日期： _______年____月____日      全权代表签字： ____________
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