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第1章 询价邀请书
根据医院招标管理要求，浙江大学医学院附属第四医院临床医学工程部就 腹膜透析机APD、 电子立柱称  生命体征监护仪 等一批设备以询价方式组织采购。欢迎符合本邀请书要求的供应商参加本次采购活动。
一、采购项目基本情况及要求
1. 采购项目名称：  腹膜透析机APD、电子立柱称  生命体征监护仪等一批设备   
2. 采购项目编号：ZYSYXJ20180101
3. 采购项目内容：
	标段
	使用科室
	设备名称
	数量
	预算      
	经费来源
	技术参数要求

	标一
	肾病科
	腹膜析机APD  
	1套
	4.6万元
	财政
	详见第三章参数要求

	标二
	病区
	电子立柱称
	5套
	2.1万元
	自筹
	详见第三章参数要求

	标三
	病区
	电子立柱称
	5套
	2.075万元
	财政2018
	详见第三章参数要求

	标四
	病区
	生命体征监护仪
	2套
	6万元
	自筹
财政2018
	详见第三章参数要求

	标五
	ERCP 室
	监护仪及分屏器
	1套
	7.3万元
	自筹
	详见第三章参数要求

	标六
	人事科
	复印打印一体机
	1套
	2万元
	自筹
	详见第三章参数要求


4.付款方式：设备运到指定地安装验收合格后30天内付至合同款的100％货款凭发票，合同、采购验收单支付。
5.联合体投标：本项目不接受联合体投标
6.供货要求及售后服务:
6.1设备验收合格后免费保修≥一年（生产厂家对设备另有超过相应年限保修规定的,按原规定执行），保证开机率大于95%的工作日。维修响应时间＜4小时，工程师24-48小时内到位并排除故障。保修后免维修，只收零配件成本费，保证零配件供应8年。

6.2在保修期内免费提供至少每年2次的上门维修保养服务。
6.3设备培训：在设备安装完成后,厂方工程师应免费提供对用户的使用人员应用培训和工程师的常规维护培训。
二、供应商资格要求

1.在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业并已按规定时间通过年检；
    2.有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
    3.有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
    4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.具有所投产品经销授权书及售后服务承诺函；
6.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无行贿犯罪记录。

三、供应商资格审查

供应商资格由询价小组进行审查。

四、获取询价文件时间及方式

1、时间：报价截止时间之前；

2、获取询价文件方式：供应商请于即日起至浙江大学医学院附属第四医院免费获取询价文件（浙江大学医学院附属第四医院官网自行下载）。

五、报价截止及开标时间与地点

报价截止时间：北京时间2018年1月16日9：00。

供应商请于北京时间2018年1月16日8：30至2018年1月16日9：009：00之前将密封好的报价文件递送至浙江大学医学院附属第四医院临床医学工程部，在此时间之后送达的报价文件恕不接受。

六、投标保证金（无）

七、凡与本次采购项目有关的事宜请按下述地址联系

联系地址：义乌市商城大道N1号浙江大学医学院附属第四医院临床医学工程部 
咨询电话：胡女士  0579-89935081
浙江大学医学院附属第四医院
临床医学工程部

二○一八年一月四日  
第2章 询价须知
一、适用范围

1、本询价文件适用于本询价邀请中所述货物的报价。
2、本询价文件需求所涉及设备及货物仅限于报价产品范围所述。

二、报价文件制作和组成

参加询价的供应商应按照询价采购文件的要求,准备报价文件一式两份，其中正本1份、副本1份(封面上标注“正本”、“副本”字样),若正本与副本的内容不一致,以正本为准。报价文件应用A4规格纸编制并装订成册。由投标单位盖章并由法定代表人或经法定代表人授权的代表签字。投标文件必须密封。

报价文件由以下部分组成：

（1） 投标函

（2） *开标一览表
（3） *法定代表人授权委托书原件及被委托人身份证复印件；
（4） *投标报价明细表（分包逐项填写产品单价等及总价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签署）

（5） *投标货物的技术性能、技术指标明细情况及产品彩页
（6） *投标货物注册证及登记表（医疗器械产品必须提供）
（7） *营业执照副本复印件加盖单位公章（五证合一，提供营业执照即可）；
（8） *税务登记证副本复印件加盖单位公章；
（9） *组织机构代码证副本复印件加盖单位公章；
（10） *提供检察机关出具的近三年企业及授权投标人在购销领域无行贿犯罪的证明（原件及复印件）（投标单位可向企业所在地人民检察院或通过义乌市人民检察院行贿档案网上查询系统（http://jcy.yw.gov.cn/）向义乌市检察院申请开具此证明）
（11） 所投产品经销授权书复印件加盖公章；
（12） 所投产品售后服务承诺函原件；
三、报价文件递交
（一）报价文件应于公告规定的截止时间之前密封递交至指定的地点。

（二）报价文件须由供应商法定代表人或授权代表签署。
四、开标
在递交报价文件时间截止后，我院在规定的时间和地点组织开标。
供应商需派代表参加现场开标，询价小组由相关专家和采购人代表三人以上单数组成。

   投标文件的初审:
4.1初审内容为投标文件是否符合招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全有效。
有下列情形之一者，将导致废标：
（1）标书不按要求密封及标记的；
（2）超出经营范围投标的；
（3）未按招标文件要求提供必要有效证明文件或提供虚假文件的；
（4）投标书无法定代表人或其授权代表签字的。
4.2 初审中，对价格的计算错误按下述原则修正：
（1）如果单价与总价不符，应以单价为准修正总价。
（2）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，应以文字为准修正数字。
（3）投标人不同意以上修正，则其投标将被拒绝。
4.3 招标机构对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据开标后的任何外来证明。
五、评标
5.1根据招标项目特点组建评标委员会。对招标文件具备实质性响应的投标文件进行评审和比较。评标委员会由需方和技术专家及其他有关方面的代表组成。
5.2 评标原则：评标严格按照招标文件的要求和条件进行。在确定中标人前，招标人不得与投标人就价格、投标方案等实质性内容进行谈判。
5.3 评标方法：采用最低评标价法，在满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价的投标人作为中标人。
六、成交通知书
注： 我院向成交供应商发出成交通知书，成交通知书将是采购合同的组成部分。
七、质疑和投诉
（一）供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知到其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人。提出质疑，但需提供相关证据，同时对质疑内容的真实性承担责任。
（二）采购人对符合投诉条件的应给与答复，供应商对质疑答复不满意的向有关行政管理部门投诉。
（三）供应商未提供相关证据的投诉，被质疑人将不予受理。
（四）对虚假、恶意质疑和投诉的按相关规定予以处罚。并承担调查费用。
第3章 招标参数要求
标段一
	1.功能设置采用触摸屏控制。

	2 一键式治疗疗法、向导型设定。

	3 连接端有颜色区分，管组是液体进出所在，装置程序仅可单向操作，确保装置程序的正确性。

	4 具有警报装置，并在检查屏幕上显示相关报警讯息。

	5 可提供CCPD、TPD两种治疗方案选择，并支持末袋不同浓度的疗法。

	6 机器采用智能算法，可以灵活支持常规2升、3升、5升等规格的透析液，且不需要做特殊设置。

	7 具有数据无线远传功能，可以方便的实现医患实时交流，随时了解患者治疗数据，制定更优的治疗方案。

	8 设定改变和调整容易：依照触摸屏幕显示，按适当键即可。

	9 机器功能细节设计充分的考虑到患者的安全，即使有些误操作也不会对患者造成重大危害。

	10 电池使用时间：30min～60min

	11 容量精度 

注入量（100ml-1000ml） 

< 20ml 

注入量 

(1001ml-3500ml)
< 3% 



	12 液体温度控制 

33ºC～40 ºC 



	13 温度准确性： 

±2 ºC 



	14 用于灌注透析液的最大正压和（或）负压： 

80mmHg或-80mmHg 


	15 配套一次性管路及价格 


标段 二  、三  电子立柱称
	1.  最大称量250 kg
最小称量2 kg

	2. 检定分度值100 g

	3.测量范围：10mm至2000 mm，刻度：1 mm

	4.平台尺寸（长×宽）：330mm×330mm

	*5.功能：除皮、预设除皮、母婴称量功能，保持、自动保存、体质指数（BMI）、自动清除、自动称重量程转换、减震装置、自动关机、发送/打印

	6.设备供电方式；电源件和电池


标段四 生命体征监护仪   1台
	序号
	技术参数

	★1
	总体要求：整机原装进口；

	2
	数量：1套

	3
	用途：提供护理查房中的体温、血压、血氧，心率等功能监测，并能自动将数据传输至医院HIS系统，实现信息化查房功能。

	4
	具体要求：

	★4.1
	可在15秒内快速检测无创血压、体温和脉率；

	★4.2
	可联网，有线和无线两种方式输出数据到EMR或HIS等电子病历系统，并提供全国范围内20家以上成功实施案例，具有条码扫描枪可以读取ID信息；

	4.3
	配置耳温模式测量体温；

	★4.4
	可手动输入身高、体重、呼吸频率和疼痛指数，计算体表面积指数；

	★4.5
	多种模式：成人，29天以上的婴幼儿；

	4.6
	高清晰度大液晶显示屏，可选配条形码扫描器；

	4.7
	信息提示报错，而不是仅显示错误代码，方便您快速识别；

	4.8
	无创血压：

· 袖带压力范围：0 ~ 300 mmHg 

· 收缩压范围：60 ~ 250 mmHg 

· 舒张压范围：30 ~ 160 mmHg 

· 血压精确度：符合或优于AAMI SP10-2002标准

· 血压测量时间：15秒（典型的）

· 平均动脉压范围：40 ~ 190 mmHg 

· 超压力终止范围：315 mmHg， ±15 mmHg

	4.9
	脉率：

· 范围：25 ~ 240 bpm（用血氧检测）

· 范围：35 ~ 199 bpm（用血压检测）

· 精确度：± 3 ~ ± 5 bpm（用血氧检测）

· 精确度：± 5%（用血压检测）

	★4.10
	体温：

耳温模式测量：

· 测量范围：20° C ~ 42.2° C

· 测量精度：± 0.2° C

· 测量时间：3 ~ 5秒

	4.11
	血氧：

· SpO2 测量范围：40% ~ 100%

· SPO2精确度：

· 无运动干扰：

· 70 ~ 100% ± 2 digits

· 运动干扰：

· 70 ~ 100% ± 3 digits



	4.12
	数据传输： 配置无线模块 无线传输

· 无线网络协议 801.11a/b/g

5 GHz 医工科专用频段，Aruba

	4.13
	可充电内置锂电电池。

	4.14
	提供原装原配推车

	5
	其他要求

	5.1
	电源要求：主机具备交、直流两用电源供电方式

	5.2
	保修期：主机原厂≥1年质保。

	5.3
	截止到2014年12月底浙江省内三级综合性医院装机≥5家，提供详细的用户名单。

	5.4
	提供SDA（国食药监械（进）字）医疗器械进口仪器注册证

	5.5
	仪器的安装、调试、维修，由厂家专职工程师负责。到医院现场安装、调试，需院方验收、签字认可

	5.6
	故障响应时间≤2小时，收到故障机后立刻寄备用机到医院，不影响院方正常工作


标段五 监护仪  1台
	一、适用范围：用于病人生理参数的监护，回顾分析和资料管理

	二、标配：心电、无创血压、血氧饱和度、呼吸、

	三、技术参数

	*1．原装进口，主机显示器一体化设计， 12.1英寸原厂同品牌

	2．所有参数均为模块化插件结构，支持热插拔，插件可在同品牌监护仪间互换（并预留单参数插槽供升级用），监护数据可在不同监护仪之间转移，多功能模块可储存8小时病人数据，并具有断电6小时数据保存功能

	3．无散热风扇，防止病原体通过风扇形成的气流扩散传播

	4．六通道波形显示

	5．任意设置屏幕显示方式，八个以上预设屏幕

	*6．心电，配置心电EASI 12导联（只需五导联就可监测病患12导联心电）

	7．提供抗干扰和低灌注的血氧饱和度, 并且提供灌注指数

	8. 提供连续QTc及△QTc监测功能

	9.．48小时图形，表格趋势，水平趋势图，一分钟分辨率

	*10．12导联ST段分析和22种以上心律失常分析，提供ST段直观图（STMAP），直观监护心肌缺血部位及程度，方便心脏专业的监护人员进行监护和诊治

	11.  提供监护数据在不同监护仪之间的转运方案，多参数模块即能作为插件与监护仪配套使用，也能单独作为转运监护仪在转运过程中使用，实现数据无缝对接

	12．中文操作界面

	13．提供分屏套件

	14. 主机保修1年

	


标项六 
	1、 具备黑白A3、A4、A5双面打印，复印，扫描、发送，网络打印 

	二、复印/打印方式
激光静电转印方式

感光材料
OPC

显影系统
干式单组分显影

定影系统
按需定影

	三、技术参数

	1 预热时间
主机电源打开时
30秒或更短


        睡眠模式恢复时
1秒

	2．最大原稿尺寸
A3

	3、首页输出时
5.4秒

	4、灰度等级
  256级

	5、分辨率
扫描
600dpi×600dpi


   复印
   1200dpi(等效)×600dpi


   打印
   真正1200dpi×1200dpi

	6、复印倍率
固定倍率：
25%，50%，61%，70%，81%，86%，115%，122%，141%，200%，400%


       手动缩放：
25%-400%(以1%为单位)

	7、每分钟输出速度
iR 2520i
25页/分钟(A4)

	8、连续复印张数
1-999 张

	9、纸张尺寸
纸盒
A3-A5R、8K、16K和16KR


      手送纸盘
A3-A5R、8K、16K、16KR、非标准尺寸和信封

	10、接口
100BASE-TX/10BASE-T、USB2.0高速

	11、网络协议
TCP/IP

	12、双面自动输稿器：

	输稿速度

复印25页/分钟(A4，80g/m2)



       扫描25页/分钟(A4，80g/m2，黑白/彩色
原稿尺寸 
    A3-A5、8K、16K

	原稿托盘容量

50张(A4、80g/m2)

	/13扫描规格：

	扫描方式
拉式，推式
标配

色彩方式
彩色/黑白

扫描分辨率
最大600dpi×600dpi(推式，黑白)

生成格式
JPEG/TIFF/PDF/高压缩PDF(标配)

	


第四章  合同主要条款
浙江大学医学院附属第四医院
询价采购合同  
供方：                                

需方：   浙江大学医学院附属第四医院   

供、需双方根据     年  月   日浙江大学医学院附属第四医院采购*****设备院内询价采购项目，并经双方协商一致，订立本采购合同。

一、合同文件：招标文件、投标文件、开标、询标、评标等记录的所有内容是构成本合同不可分割的部分。

二、合同金额: 人民币   元整 （￥           元）。（价款以人民币进行结算，大写）。包括  全部设备价款（含必备的附件备件）、安装调试费(含培训费) 及相关费用（含运输装卸费、保险费和伴随服务费等一切费用。）
三、合同双方确认，本合同及合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和供方投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不形成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

       附：详 细  价 格 清 单（具体配置见附件）
	序

号
	货物名称
	产地

规格型号
	数

量
	配置
	单价

（元）
	总价

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	合

计
	大写： （人民币）              小写： ￥        元


注：1、商品型号、数量、配置要求及使用单位地址等详见附件清单

　2、以上合同总价包含产品到达用户并能正常使用所需的一切费用。

四、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、产权担保
乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
七、转包或分包

本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，否则，甲方有权解除合同，没收质量保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期
质保期      年。（自交货验收合格之日起计）
九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：合同生效后，接医院通知30天内

2. 交货方式：CIP医院，供方负责安装调试，双方验收
3. 交货地点：浙江大学医学院附属第四医院指定地点
十、货款支付

 付款方式：全部设备送交指定地点，进行现场验货、安装、调试、验收合格后30个工作日内支付合同总价款的100%。货款凭合同、发票、《验收单》支付。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务
1.乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方（使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物在质保期内免费保修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1. 合同经甲、乙两方签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经采购中心、财政部门审批，并签书面补充协议，经报政府采购监督管理部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

4.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

5.本合同一式四份，具有同等法律效力，甲、乙两方各执二份。
甲方（盖章）：浙江大学医学院附属第四医院 

地        址：义乌市商城大道N1号 

法定（授权）代表人：  

签字日期：    年  月  日  

乙方（盖章）：

地址： 

开户行：

开户帐号：

法定（授权）代表人：             

联系电话:
签字日期：  年  月  日

第五章  报价文件的格式要求
报价文件的封面采用我院提供的样本，不加任何装饰或采用其他材料装订。

浙江大学医学院附属第四医院

询价采购项目

投

标

文
件

采购项目编号：

投标设备名称：

投   标   人：                  （盖章）  
法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章） 

 日 期：                年         月   日
货物价格报价一栏表

采购项目编号：                          

投标项目名称：                          

                                        单位：元（人民币）

	序号
	货物
名称
	产地、品牌及生产
（制造）厂商名称
	规格、型号及参数
	数量
	单位
	货物投标价

	
	
	
	
	
	
	单价
	总价

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	投标总价（大写）：
	（小写）：


填写说明：

1. 如果以单价计算的结果与总价不一致，则以单价为准修正总价
2. 投标明细报价应按投标品目号填列。
投标人名称（并加盖公章）：                             
法定代表人或其授权委托人：                            

（法定代表人可签字或加盖名章，授权委托人必须签字） 

签署日期：          年        月        日
法定代表人资格证明书

单位名称：                            
地址：                                

姓名：          性别：    年龄：   职务：            

本人系                             （投标人名称）的法定代表人。就参加贵院组织的采购编号为              （采购项目编号）的              （采购项目名称）谈判采购项目的投标报价，签署上述项目的投标文件及合同的执行、完成、服务和保修，签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。
（※此处请粘贴法定代表人身份证复印件※）
投标人名称（并加盖公章）：                             

签署日期：          年        月        日
 法定代表人参加本采购项目投标的，仅须出具此证明书。
法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于           （注册地点）的           （投标人名称）的           （法定代表人姓名与职务）代表本公司授权           （单位名称）的           （被授权人的姓名与职务）为本公司的合法代理人，就参加贵院组织的采购编号为             （采购项目编号）的            （采购项目名称）谈判采购项目的投标报价、签订合同以及合同的执行、完成、服务和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务，由此产生的法律后果由本公司承担。

本授权书于        年      月      日签字生效，无转委权，特此声明。

代理人：            性别：         年龄：           。
单  位：            部门：         职务：           。
（※此处请粘贴被授权人身份证复印件※）
供应商名称（并加盖公章）：                       
法定代表人（签字或加盖名章）：                   
签署日期：        年    月    日
★  法定代表人的授权委托人参加本采购项目投标的，仅须出具此授权委托书。

投标函（格式）
致：                  
     _________________________（投标人全称）授权_________________（全名、职务）为全权代表参加贵方组织的_________________________              项目（招标项目名称、采购编号）       标段的招标、投标等有关活动，为此提交下述文件：
1、投标文件，正本一份，副本      份；
2、其他：
3、据此函，签字代表宣布同意如下：
1）所附投标报价表中规定的应提供和支付的设备和服务投标总价为（人民币） ______        _， 即 __________________________________________________（大写）。
2）投标方已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
3）投标方将按招标文件规定履行合同责任和义务。
4）其投标自开标之日起有效期____个日历天。
5）如果在规定的开标时间后，投标方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。
6）投标方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。
7）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：______________________             邮编：______________________  

电话：______________________            传真：______________________ 

投标方名称：__________________________ （公章）
投标方代表职务： ______________________

投标日期： _______年____月____日      全权代表签字： ____________
投标人基本情况表
	1、一般情况

	应标单位名称
	
	单位性质
	

	
	
	资本结构情况
	

	公司注册名称
	

	营业范围
	

	地    址
	
	邮   编
	

	电    话
	
	传   真
	

	单位法人代表
	
	企业资质等级
	

	2、联系人

	姓名
	职务
	职称
	电话

	
	
	
	

	我保证本文件的真实性，并授权          代表本公司负责阐述有关技术等方面的情况。
授权人签字：                      被授权人签字：
日期：   年   月   日           日期：   年   月   日
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