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第1章 询价邀请书
根据医院招标管理要求，浙江大学医学院附属第四医院临床医学工程部就 可视化软式支气管镜、转运吸引器、吸顶式空气消毒机、呼吸湿化治疗仪等 以询价方式组织采购。欢迎符合本邀请书要求的供应商参加本次采购活动。
一、采购项目基本情况及要求
1. 采购项目名称：  可视化软式支气管镜、转运吸引器、吸顶式空气消毒机、呼吸湿化治疗仪等一批设备  
2. 采购项目编号：ZYSYXJ20180301
3. 采购项目内容：
	标段
	使用科室
	设备名称
	数量
	预算      
	经费来源
	技术参数要求

	标一
	麻醉科
	可视化软式支气管镜 
	1套
	8万元
	财政2018
	详见第三章参数要求

	标二
	麻醉科
	可视化硬式支气管镜
	1套
	8万元
	财政2018
	详见第三章参数要求

	标三
	EICU
	转运吸引器
	1套
	2.5万元
	财政2018
	详见第三章参数要求

	标四
	EICU
	转运呼吸机
	1套
	8万元
	财政2018
	详见第三章参数要求

	标五
	EICU
	除颤仪
	2套
	1万元
	财政2018
	详见第三章参数要求

	标六
	EICU
	震动排痰仪
	1套
	5万元
	财政2018
	详见第三章参数要求

	标七
	病区、ICU、急诊
	耳温计、脉搏血  氧仪
	24套
	8.25万元
	财政2018
	详见第三章参数要求

	标八
	病区
	电子血压计
	30套
	7.5万元
	财政2018
	详见第三章参数要求

	标九
	病区、手术室、康复科、十二东、后勤部
	移动式空气消毒机、吸顶式空气消毒机
	13套
	8.45万元
	财政2018、自筹
	详见第三章参数要求

	标十
	检验科
	低温保存箱、冷藏箱
	2套
	7万元
	财政2018
	详见第三章参数要求

	标十一
	肾病科
	腹膜析机APD
	1套
	4.6万元
	财政2017
	详见第三章参数要求

	标十二
	ICU
	呼吸湿化治疗仪
	2套
	10万元
	自筹
	详见第三章参数要求


4.付款方式：设备运到指定地安装验收合格后30天内付至合同款的100％货款凭发票，合同、采购验收单支付。
5.联合体投标：本项目不接受联合体投标
6.供货要求及售后服务:
6.1设备验收合格后免费保修≥一年（生产厂家对设备另有超过相应年限保修规定的,按原规定执行），保证开机率大于95%的工作日。维修响应时间＜4小时，工程师24-48小时内到位并排除故障。保修后免维修，只收零配件成本费，保证零配件供应8年。

6.2在保修期内免费提供至少每年2次的上门维修保养服务。
6.3设备培训：在设备安装完成后,厂方工程师应免费提供对用户的使用人员应用培训和工程师的常规维护培训。
二、供应商资格要求

1.在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业并已按规定时间通过年检；
    2.有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
    3.有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
    4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.具有所投产品经销授权书及售后服务承诺函；
6.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无行贿犯罪记录。

三、供应商资格审查

供应商资格由询价小组进行审查。

四、获取询价文件时间及方式

1、时间：报价截止时间之前；

2、获取询价文件方式：供应商请于即日起至浙江大学医学院附属第四医院免费获取询价文件（浙江大学医学院附属第四医院官网自行下载）。

五、报价截止及开标时间与地点

报价截止时间：北京时间2018年4月11日9：00。

供应商请于北京时间2018年4月11日8：30至2018年4月11日 9：00之前将密封好的报价文件递送至浙江大学医学院附属第四医院临床医学工程部，在此时间之后送达的报价文件恕不接受。

六、投标保证金（无）

七、凡与本次采购项目有关的事宜请按下述地址联系
联系地址：义乌市商城大道N1号浙江大学医学院附属第四医院临床医学工程部 
咨询电话：胡女士  0579-89935081
浙江大学医学院附属第四医院
临床医学工程部

二○一八年三月二十八日  
第2章 询价须知
一、适用范围

1、本询价文件适用于本询价邀请中所述货物的报价。
2、本询价文件需求所涉及设备及货物仅限于报价产品范围所述。

二、报价文件制作和组成

参加询价的供应商应按照询价采购文件的要求,准备报价文件一式两份，其中正本1份、副本1份(封面上标注“正本”、“副本”字样),若正本与副本的内容不一致,以正本为准。报价文件应用A4规格纸编制并装订成册。由投标单位盖章并由法定代表人或经法定代表人授权的代表签字。投标文件必须密封。

报价文件由以下部分组成：

（1） 投标函

（2） *开标一览表
（3） *法定代表人授权委托书原件及被委托人身份证复印件；
（4） *投标报价明细表（分包逐项填写产品单价等及总价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签署）

（5） *投标货物的技术性能、技术指标明细情况及产品彩页
（6） *投标货物注册证及登记表（医疗器械产品必须提供）
（7） *营业执照副本复印件加盖单位公章（五证合一，提供营业执照即可）；
（8） *税务登记证副本复印件加盖单位公章；
（9） *组织机构代码证副本复印件加盖单位公章；
（10） *提供检察机关出具的近三年企业及授权投标人在购销领域无行贿犯罪的证明（原件及复印件）（投标单位可向企业所在地人民检察院或通过义乌市人民检察院行贿档案网上查询系统（http://jcy.yw.gov.cn/）向义乌市检察院申请开具此证明）
（11） 所投产品经销授权书复印件加盖公章；
（12） 所投产品售后服务承诺函原件；
三、报价文件递交
（一）报价文件应于公告规定的截止时间之前密封递交至指定的地点。

（二）报价文件须由供应商法定代表人或授权代表签署。
四、开标
在递交报价文件时间截止后，我院在规定的时间和地点组织开标。
供应商需派代表参加现场开标，询价小组由相关专家和采购人代表三人以上单数组成。

   投标文件的初审:
4.1初审内容为投标文件是否符合招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全有效。
有下列情形之一者，将导致废标：
（1）标书不按要求密封及标记的；
（2）超出经营范围投标的；
（3）未按招标文件要求提供必要有效证明文件或提供虚假文件的；
（4）投标书无法定代表人或其授权代表签字的。
4.2 初审中，对价格的计算错误按下述原则修正：
（1）如果单价与总价不符，应以单价为准修正总价。
（2）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，应以文字为准修正数字。
（3）投标人不同意以上修正，则其投标将被拒绝。
4.3 招标机构对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据开标后的任何外来证明。
五、评标
5.1根据招标项目特点组建评标委员会。对招标文件具备实质性响应的投标文件进行评审和比较。评标委员会由需方和技术专家及其他有关方面的代表组成。
5.2 评标原则：评标严格按照招标文件的要求和条件进行。在确定中标人前，招标人不得与投标人就价格、投标方案等实质性内容进行谈判。
5.3 评标方法：采用最低评标价法，在满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价的投标人作为中标人。
六、成交通知书
注： 我院向成交供应商发出成交通知书，成交通知书将是采购合同的组成部分。
七、质疑和投诉
（一）供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知到其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人。提出质疑，但需提供相关证据，同时对质疑内容的真实性承担责任。
（二）采购人对符合投诉条件的应给与答复，供应商对质疑答复不满意的向有关行政管理部门投诉。
（三）供应商未提供相关证据的投诉，被质疑人将不予受理。
（四）对虚假、恶意质疑和投诉的按相关规定予以处罚。并承担调查费用。
第3章 招标参数要求
标段一、可视化软式性喉镜(1套)
	名称
	技   术  名  称
	技   术   指   标

	插入管
	软管直径（mm）
	3.8

	
	最大插入部外径（mm）
	≤Φ4.3

	
	内通道（mm）
	无

	
	镜管长度（mm）
	600±25

	
	弯曲角度
	向上≥90°，向下≥90°

	整机参数

 
	分辨率
	≥9.92lp/mm

	
	液晶屏像素
	320*480

	
	视场角
	90º±15%

	
	景深
	3~100mm(固定焦距)

	
	电池放电时间
	＞2小时

	
	充电次数
	＞300次

	
	显示屏
	3.0″TFT

	
	功耗
	＜4VA

	
	光照度
	≥700LUX

	
	显示器左右转动角度
	0~180°

	
	显示器上下转动角度
	0~180°

	
	重  量
	约500g

	
	记忆功能
	可拍照录像，有线视频输出功能

	
	可存储照片数量
	＞10万张

	
	可存储录像时长
	4.5小时

	 充 电 器
	充电器输入
	100-240VAC 50/60Hz

	
	充电器输出
	5VDC,1A

	
	充电时间
	<4小时


标段二  可视化硬式性喉镜(1套)
	名称
	技   术  名  称
	技   术   指   标

	整机参数

 
	分辨力
	0.687C/(°)允许-10%



	
	液晶屏像素（PIX ） 


	320*240

	
	视场角
	80º±15%



	
	视向角

	0°±3°

	
	景深
	2-30mm



	
	镜管材质

	M 钢(不锈钢304)

	
	电池放电时间

	>3h

	
	充电次数

	＞300 次

	
	显示屏
	2.5″TFT



	
	功耗

	≤4VA

	
	显示器上下转动角度
	0º～130º


	
	显示器左右转动角度

	0º～270º

	
	重量
	200g



	
	存储功能
	标配8G，最大支持32G



	
	可存照片数量
	＞10 万张


	
	可存录像时长
	4.5 小时


	硬管部分

	硬管直径（mm） 


	5.2

	
	硬管长度（mm） 


	400±3%

	
	供氧接头

	有

	
	硬管

	可塑型

	充电器

	充电器输入

	100-240V AC，50-60Hz

	
	充电器输出

	5V DC,1A

	
	充电时间

	<4 小时

	
	温度
	-5℃～+40℃



标段三 转运吸引器(1台)
	一
	适用范围：
	

	二
	主要技术参数
	

	2.1
	最高吸引流量：35L/min
	

	2.2
	一次性或重复使用的储液罐均可用于吸引器，容量为1000ml
	

	*2.3
	最大吸引负压：-0.8巴
	

	2.4
	带专业消音装置，运行噪音低于59分贝
	

	*2.5
	可用220V交流电或车载12V电源，交直流快速转换，有内置可充电电池
	

	2.6
	电池运行时间：45分钟（最高抽吸档工作）,且只需2小时既可充电至100%
	

	2.7
	防水抗摔抗震性能复合EN1789标准
	

	2.8
	电源开关、不少于7档设定负压，电池电量都有LED指示
	

	2.9
	固定背板可集成有充电借口,即插即充，快速取放，无需工具
	

	2.10
	LED可实时动态指示吸引负压
	

	2.11
	马达待机设计，当到达设定的最高吸引压力后，吸引器马达会暂时停止，但负压仍维持在设定最高值
	

	2.12
	吸引负压从－0.05巴到－0.8巴分为7档，按键选择，精确控压
	

	2.13
	提供医疗器械注册证、产品注册登记表及各类必要证件（书），全套设备必须为全新。
	

	三
	其它要求
	

	3.1
	列出详细的设备配置清单（包括必备的附件）和选配件（硬件、软件）清单（包括规格型号及选配件价格并提供价格的折扣率），未列出的选项即表示已包含在投标总价中。
	

	3.2
	标书中未提及的某些属标配的功能、软件，必须无条件提供。
	

	3.3
	投标人必须以招标人需要的机型进行投标，在投标时如实响应标书技术文件并提供完全配置，不得欺骗、隐瞒，投标后对标书的响应内容，不得以任何理由加价，标书作为合同的一部分，具有相同的法律效应。
	

	3.4
	提供操作手册、维修手册（包括详细的维修技术资料、维修线路图、软件、永久有效的维修密码）各两套，其中中文一套。
	

	四
	售后服务
	

	*4.1
	设备验收合格后整机及附属设备免费保修≥二年，免一切费用，质保期外不收取任何维修、差旅费等。
	

	4.2
	维修响应时间＜2小时，24小时内上门维修（包括节假日），提供24小时维修电话，提供消耗品和保修期后常用零配件的供应价格与折扣，折扣按实际售价≤七折供应。
	

	4.3
	免费提供至少每年2次的上门维修保养服务。
	

	4.4
	培训：免费提供操作培训和工程师的维修培训（列出具体的培训方案，如提供院外培训，供方负责需方人员培训期间的一切费用(包括差旅费、食宿费用等)），具体细节由院方定。
	

	4.5
	对保修期外维修付款必须做到先维修后付款。
	

	4.6
	升级：免费提供5年内软件升级。
	

	五
	安装及验收
	

	5.1
	安装地点：需方指定地点。
	

	5.2
	安装完成时间：接到需方通知后10天内安装完毕。
	

	5.3
	安装、验收前所产生的一切费用（包括卸货、搬运费等）由供方负责提供。
	

	5.4
	安装、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；还应符合我国有关技术规范和技术标准。
	


标段四 转运呼吸机(1台)
	1
	适用范围：适用于10Kg以上婴幼儿、儿童、成人
	

	2
	用途： 院内外急救及院间转运 （原装进口）
	

	3
	功能和技术参数及配置
	

	3.1
	一般技术指标： 
	

	3.1.1
	工作原理：气动电控型呼吸机
	

	3.1.2
	幼儿、儿童、成人三段趋块分区调节，便于救护人员选择快速合理和安全的通气参数。
	

	3.1.3
	具有A/C(辅助/机控)/SIMV/SPONT(自主)模式
	

	▲3.1.4
	具备独立的吸氧模块，能与呼吸机串连整合，分别检测且能同时工作
	

	▲3.1.5 
	内置空氧混合模块，无需空气压缩机
	

	3.1.6 
	呼吸频率和通气量旋钮式分别调节
	

	3.1.7
	呼吸频率：8－40次/分连续可调
	

	3.1.8
	分钟通气量：3－20L/min连续可调
	

	3.1.9 
	最大通气压力上下限：20－60cmH2O连续可调
	

	3.1.10 
	气源工作气压：2.7－6bar
	

	3.1.11 
	吸呼比：1：1－1：2.33
	

	3.1.12 
	吸氧吸呼比：1：1.67
	

	▲3.1.13
	 氧浓度可调控
	

	3.1.14
	  PEEP：0－15cmH2O
	

	▲3.1.15
	气管插管通气（有创）和面罩通气（无创）
	

	3.2
	参数分析功能：
	

	3.2.1 
	实时压力监测
	

	3.3
	内置特制高能量电池，任何情况下无须外接电源，电池可连续使用超过100小时
	

	3.4
	带有二次供气功能，补偿潮气量
	

	3.5
	具有LED光学和声音信号同时报警功能
	

	3.6
	报警参数：
	

	3.6.1
	窒息报警
	

	3.6.2 
	高压报警
	

	3.6.3
	脱管报警
	

	3.6.4
	低压报警
	

	3.6.5 
	电池电量报警
	

	3.6.6
	气源压力不足报警
	

	3.6.7
	系统故障报警
	

	3.7
	呼吸机自重不超过1.1Kg
	

	3.8
	运行环境：温度-18℃至60℃，湿度15%到95%
	

	3.9
	防溅水设计（IPX4）
	

	3.10
	必要配置
	

	3.10.1  
	呼吸机一套
	

	3.10.2  
	吸氧模块
	

	3.10.3  
	原装进口2L氧气瓶一个
	

	3.10.4 
	原装进口氧气减压表
	

	3.10.5  
	原装进口硅胶病人回路一套
	

	3.10.6  
	原装进口吸氧面罩一只
	

	▲3.10.7  
	原装进口专业设计运载平台一个(可肩背、手提及悬挂于床边或救护车车壁，卡式设计、取放便携，无需工具)
	

	3.10.8  
	原装进口外接输氧接口一个(选配件)
	

	3.10.9  
	PEEP阀(选配件)
	

	3.10.10
	提供医疗器械注册证、产品注册登记表及各类必要证件（书），全套设备必须为全新。
	


标段五 除颤仪(2台)
	一
	适用范围：急救
	

	二
	主要技术参数：
	

	2.1
	功能要求
	

	2.1.1
	要求机型为省内急救系统中，具有相当占有率的成熟产品
	

	*2.1.2
	适用于院前急救、野外等特殊场合，为院前医疗机构的专用产品
	

	2.1.3
	储存和运输温度：－15。C～60。C
	

	2.1.4
	抗震性强，从1米高的监护器平台上翻落不会造成机器损坏 
	

	2.1.5
	屏幕耐受碰撞能力强，在救护过程中发生的碰撞（非交通事故）不会造成屏幕损坏
	

	2.1.6
	防湿能力强，10－90％相对湿度，无冷凝现象
	

	2.1.7
	中文操作界面，中文菜单，安全性强，所有患者连接装置为电气隔离
	

	*2.2
	具备《2010国际心肺复苏指南》所重点要求的心肺复苏（CPR）按压反馈功能
	

	2.2.1
	按压深度提示：屏幕上有图形提示，胸腔按压深度是否符合AHA/ERC 成年人CPR 建议的程度
	

	2.2.2
	按压时间提示：具备CPR按压持续时间、中断时间提示
	

	2.2.3
	按压频率提示：具备声音节拍提示，可以使救护者按照每分钟不少于100 次的AHA/ERC 建议标准实施胸部按压
	

	2.3
	3或5导联心电监护
	

	2.3.1
	各导联波形图可随意切换显示
	

	2.3.2
	在不改变设置的情况下，可分别单独完成3导联或5导联监护和打印
	

	2.4
	除颤
	

	*2.4.1
	最高能量不超过200焦耳的双相方波
	

	2.4.2
	除颤能量设置符合国家诊疗常规规范要求,以针对成年人的首次有效电击能量低者为优
	

	2.4.3
	建议除颤功能，屏幕显示建议信息
	

	2.4.4
	同步除颤，屏幕显示同步信息，屏幕及打印报告均显示放电位置标记
	

	2.4.5
	打印报告上能显示时间、除颤能量、平均除颤电流及病人阻抗信息
	

	2.4.6
	能量选择键 : 在主机操作面板和除颤手柄上均可选择
	

	2.5
	除颤手柄
	

	2.5.1
	成人及小儿一体化除颤电极板
	

	2.5.2
	按救治病人比例，要求成人除颤电极板在外，内置小儿除颤电极板
	

	2.5.3
	手柄具有能量选择功能，便于单人操作
	

	2.5.4
	手柄最高能量充电时间（使用新的充足电池时）小于5 秒钟
	

	2.5.5
	手柄具有启动、终止打印功能，便于单人操作
	

	2.5.6
	手柄具有快速充电功能
	

	2.5.7
	手柄具有充电后机内放电功能
	

	2.6
	体外起搏（其中一台配置该功能）
	

	2.6.1
	可以用于成人及儿童
	

	2.6.2
	能在不停止起搏时观察到患者自主心率者为优
	

	2.6.3
	起搏电流脉冲，以时间宽度广者为优
	

	2.7
	交直流两用电源
	

	2.7.1
	200v-240v/50HZ
	

	2.7.2
	电源转换器固定装置于主机内，电源转换器与主机一体化，可以在不使用充电器的情况下直接充电
	

	2.7.3
	电源转换器不得占用其它配件、附件的空间
	

	2.8
	电池
	

	2.8.1
	原厂原装优质电池
	

	2.8.2
	电池能在40摄氏度以上环境中正常存储和使用，不会出现电量降低和寿命缩短等问题
	

	2.8.3
	电池需能够耐受较强坠落冲击，较高环境温度，并保证不会出现燃烧和爆炸等风险
	

	2.8.4
	每块电池连续监护时间≥180分钟、以最高能量放电除颤次数≥50次
	

	2.9
	整机重量轻≤6公斤，便于携带
	

	2.10
	所投货物中，以体积小，便于携带及救护车内放置为优
	

	2.11
	5英寸以上的显示屏
	

	2.12
	内存：可储存2小时的事件数据，读取、回访方式以无需移动主机为优
	

	2.13
	记录纸为热敏打印纸，热敏打印纸90 mm宽， 3导打印时，各导联波形间不会造成重叠
	

	2.14
	提供进口医疗器械注册证、产品注册登记表及各类必要证件（书），全套设备必须为全新。
	


标段六 振动排痰仪（1台）
	★1
	入选国家中医药管理局“中医诊疗设备评估选型推荐品目（2011版第一批）”，提供国家中医局文件为准。
	

	2
	适用范围：协助术后、体弱患者增强排除呼吸系统痰液等分泌物的能力，改善淤滞的肺部血液循环状况，预防、减少呼吸系统并发症的发生。
	

	3
	主要构成：由一台主机、一套传动系统和一套动力输出装置（即治疗头）等组成
	

	★4
	结构形式：不可分拆的柜机推车式。
	

	5
	显示方式：液晶显示界面。
	

	★6
	操作方式：一键飞梭的操作方式，所有功能的调节仅需通过对一个键施以旋转及按压动作即可全部完成，必需提供专利证书佐证。
	

	7
	输出路数：一路C型标准传动形式。
	

	8
	标准传动形式：动力头外径尺寸90mm，配备6种不同型号的治疗头。
	

	9
	传动动力头偏心距：3mm±0.5mm。
	

	★10
	伺服系统：具有动力补偿特性，动力补偿能力≥3Hz。
	

	11
	工作模式：手动模式和自动程序模式。
	

	12
	手动模式频率范围：10Hz～60Hz，频率连续可调，步距为1Hz。
	

	13
	手动模式定时范围：1min-60min，连续可调，步距1min。
	

	14
	自动程序模式：共有四种自动程序模式。
	

	15
	自动模式定时范围：5min、10min、15min、20min。
	

	★16
	电磁兼容性：治疗仪电磁兼容性能应符合YY0505-2012 的相关要求。
	

	17
	CMD颁发的、针对本产品的ISO13485:2016和ISO9001:2015《质量管理体系认证证书》
	


标段七 耳温计(19台)、脉搏血氧仪(5台) 
	
	红外耳温计技术参数

	1
	专有的EXAC TEMP（精确温度）技术

	2
	校准精确度:  35.5-42.0℃范围内，误差为正负0.2℃

	3
	探头顶端预热

	4
	探头套检测系统

	5
	体温测量时间：3-7秒

	6
	装置尺寸：152毫米X44毫米X33毫米，重量（不含电池）：100克

	7、
	温度显示范围:   20.0-42.2℃

	8、
	环境温度范围:   10.0-40.0℃

	9、
	自动探头套弹出按钮

	10
	3-7秒完成1次测试

	
	

	
	脉搏血氧仪技术参数

	序号
	参  数
	参  数  调   节

	1
	显示范围
	SpO2：0~100%
脉率：40~255BPM

	2
	测量范围和精度
	SpO2：75~100%±2%
脉率：40~255BPM±2BPM

	3
	测量分辨率
	SpO2：1%
脉率：1BPM

	4
	电池类型
	类型：4节1.5V AA碱性电池
寿命：室温下连续工作约17至20个小时

建议在一段时间内不使用时取出电池

	5
	波长范围
	红外LED峰值波长范围：650~670nm

红外光（IR）LED峰值波长范围：930~950nm

平均功率：≤1mW

	6
	Plr脉动值
	范围：0.01~9.99

平均间隔时间：12秒


标段八 电子血压计（30台）
	
	技术参数

	1
	测量原理：压力模拟科罗特夫音发（双空⽓气袋法）

	2
	测定部位：上臂

	3
	测定范围：压力：0～280mmHg 最⼩小计量精度：1mmHg，脉搏：30～199次/分

	4
	精度：压力：±3mmHg（±0.4kpa）　脉搏：±5%

	5
	加压方式: 手动加压

	6
	减压方式：自动减压

	7
	排气方式：自动排气 也可使用排气按钮手动排气

	8
	报警及安全装置：电池电压低报警功能、加压不足报警功能、异常加压报警功能

	9
	功能：测量模式切换功能：可选择正常模式、缓慢模式、听诊模式

	10
	  测量值显示功能：开机后可显示前次测量值

	11
	  脉搏强弱显示功能：通过脉波信号表示

	12
	  测量值闪烁显示功能（脉率不齐、脉弱检出功能）

	13
	  排气功能：利用排气开关可以强行排气

	14
	  自动关机功能：约3分钟内无任何操作，自动切断电源

	15
	  蜂鸣器消音功能，可进行安静测量

	16
	使用条件： 温度  10-40℃，相对湿度：30-85%RH（不能结露）

	17
	保管条件：温度  -20-60℃，相对湿度：10-95%RH（不能结露）

	18
	电源及电压：DC 1.5V（5号⼲干电池1节）

	19
	  消耗功率：0.5W可连续测量1000次左右，（本数值基于以下条件：5号碱性电池，周围温度25℃，上臂周长28cm，M号袖带）

	20
	附件：袖带（M），5号碱性干电池1节，使用说明书，产品合格证


标段九 移动式空气消毒机（10台）、吸顶式空气消毒机（3台）
	序号
	技术参数要求
	

	一
	移动式等离子体空气消毒器
	

	1
	电源：～220V±10%，50Hz
	

	2
	额定功率：≤128W
	

	3
	工作环境：温度-10～40℃，湿度≤85%
	

	4
	循环风量：1200m3/h
	

	★5
	适用体积：120m3
	

	6
	消毒净化方法：等离子体（不采用中高效过滤器）（投标文件中提供检测报告复印件加盖公章）
	

	★7
	等离子体电子密度值：2.5（±0.6）×109cm-3（投标文件中提供检测报告复印件加盖公章）
	

	★8
	等离子体反应器为纯钛板齿状正极，不锈钢板负极 （以国家专利局或技术鉴定部门的技术说明为依据）
	

	9
	消毒指标：符合卫生部《医院空气净化管理规范》菌落总数：Ⅱ类环境≤4cfu/(15min·直径9cm平皿)，Ⅲ类环境≤4cfu/(5min·直径9cm平皿)  （投标文件中提供适用体积范围内自然菌消亡合格率在90%以上的现场消毒检测报告复印件加盖公章）
	

	10
	净化指标: 符合《国家室内空气质量标准》苯去除率：≥95%、甲苯去除率：≥95%、二甲苯去除率：≥95% 、甲醛去除率：≥80%（投标文件中提供检测报告复印件加盖公章）
	

	11
	安全防护：应符合GB9706.1-2007《医用电气设备通用安全要求》  （投标文件中须提供医疗器械专业机构的检测报告复印件加盖公章）
	

	12
	噪声：≤55dB（A）
	

	13
	空气臭氧量：≤0.10mg/m3
	

	14
	初效过滤网清洗提示功能
	

	15
	等离子体反应器故障自动报警并停机
	

	16
	空气污染自动检测超标时启动净化消毒
	

	17
	每天有三个以上工作时段，自动开、关机，并可随意设置，循环运行且掉电记忆。工作时间累计记忆功能。
	

	二
	资质要求：
	

	★1
	投标产品必须有经卫计委通过技术评审的国家卫计委关于消毒产品有通告目录（国卫通（2013）4号通告）的卫生安全评价报告 ，或经省级卫生计生行政部门备案的消毒产品卫生安全评价报告。
	


	序号
	吸顶式等离子体空气消毒器I技术参数要求
	

	1
	电源：～220V±10%，50Hz
	

	2
	额定功率：≤130W
	

	3
	工作环境：温度-10～40℃，湿度≤85%
	

	4
	循环风量：1200m3/h
	

	★5
	适用体积：120m3
	

	6
	消毒净化方法：等离子体（不采用中高效过滤器）（投标文件中提供检测报告复印件加盖公章）
	

	★7
	等离子体电子密度值：1.7（±0.6）×109cm-3（投标文件中提供检测报告复印件加盖公章）
	

	★8
	等离子体反应器为纯钛板齿状正极，不锈钢板负极 （以国家专利局或技术鉴定部门的技术说明为依据）
	

	9
	消毒指标：符合卫生部《医院空气净化管理规范》菌落总数：Ⅱ类环境≤4cfu/(15min·直径9cm平皿)，Ⅲ类环境≤4cfu/(5min·直径9cm平皿)  （投标文件中提供适用体积范围内自然菌消亡合格率在90%以上的现场消毒检测报告复印件加盖公章）
	

	10
	净化指标: 符合《国家室内空气质量标准》苯去除率：≥95%、甲苯去除率：≥95%、二甲苯去除率：≥95% 、甲醛去除率：≥80%（投标文件中提供检测报告复印件加盖公章）
	

	11
	安全防护：应符合GB9706.1-2007《医用电气设备通用安全要求》  （投标文件中须提供医疗器械专业机构的检测报告复印件加盖公章）
	

	12
	噪声：≤55dB（A）
	

	13
	空气臭氧量：≤0.10mg/m3
	

	14
	设备类型：I类B型
	

	15
	初效过滤网清洗提示功能
	

	16
	等离子体反应器故障自动报警并停机
	

	17
	空气污染自动检测超标时启动净化消毒
	

	18
	每天有三个以上工作时段，自动开、关机，并可随意设置，循环运行且掉电记忆。工作时间累计记忆功能。
	

	二
	资质要求：
	

	★1
	投标的产品必须有经卫计委通过技术评审的国家卫计委关于消毒产品有通告目录（国卫通（2013）4号通告）的卫生安全评价报告，或经省级卫生计生行政部门备案的消毒产品卫生安全评价报告。
	


	一
	吸顶式等离子体空气消毒器II技术参数要求
	

	1
	电源：～220V±10%，50Hz
	

	2
	额定功率：≤65W
	

	3
	工作环境：温度-10～40℃，湿度≤85%
	

	4
	循环风量：800m3/h
	

	★5
	适用体积：80m3
	

	6
	消毒净化方法：等离子体（不采用中高效过滤器）（投标文件中提供检测报告复印件加盖公章）
	

	★7
	等离子体电子密度值：1.7（±0.6）×109cm-3（投标文件中提供检测报告复印件加盖公章）
	

	★8
	等离子体反应器为纯钛板齿状正极，不锈钢板负极 （以国家专利局或技术鉴定部门的技术说明为依据）
	

	9
	消毒指标：符合卫生部《医院空气净化管理规范》菌落总数：Ⅱ类环境≤4cfu/(15min·直径9cm平皿)，Ⅲ类环境≤4cfu/(5min·直径9cm平皿)  （投标文件中提供适用体积范围内自然菌消亡合格率在90%以上的现场消毒检测报告复印件加盖公章）
	

	10
	净化指标: 符合《国家室内空气质量标准》苯、二甲苯去除率：≥95%（投标文件中提供检测报告复印件加盖公章）
	

	11
	PM2.5去除率：≥95% （投标文件中提供检测报告复印件加盖公章）
	

	12
	安全防护：应符合GB9706.1-2007《医用电气设备通用安全要求》  （投标文件中须提供医疗器械专业机构的检测报告复印件加盖公章）
	

	13
	噪声：≤55dB（A）
	

	14
	空气臭氧量：≤0.10mg/m3
	

	15
	设备类型：I类B型
	

	16
	初效过滤网清洗提示功能
	

	17
	等离子体反应器故障自动报警并停机
	

	18
	空气污染自动检测超标时启动净化消毒
	

	19
	每天有三个以上工作时段，自动开、关机，并可随意设置，循环运行且掉电记忆。工作时间累计记忆功能。
	

	二
	资质要求：
	

	★1
	投标的产品必须有经卫计委通过技术评审的国家卫计委关于消毒产品有通告目录（国卫通（2013）4号通告）的卫生安全评价报告，或经省级卫生计生行政部门备案的消毒产品卫生安全评价报告。
	


标段十 低温保存箱1台、冷藏箱1台
	药品冷藏箱技术参数
	

	1、 
	有效容积： 732L
	

	2、
	外形尺寸：W1200*D650*H1950mm
	

	3、
	内形尺寸：W1120*D523*H1375mm
	

	4、
	内胆材料：喷涂钢板
	

	5、
	外装材料：喷涂钢板
	

	6、
	隔板：硬钢线制PE涂层网架,5层10个，多段式调节
	

	7、   
	温度范围： 2-8℃（微电脑温度控制，数字温度显示，调整   增量为0.1℃精度调节）
	8、 

	8、
	冷却性能：2℃（柜内1/2h空气温度，周围温度35℃，空负荷）
	

	9、 
	   压缩机：全密闭往复型350W
	

	10、  
	冷媒：R404A(HFC环保冷媒)
	

	11、  
	测量孔：左侧32mm直径检测孔
	

	12、  
	隔热层：硬质发泡聚氨酯
	

	13
	门：移门式设计，带热反射膜玻璃门2扇
	

	14、  
	报警方式：具有高温报警、低温报警、传感器故障、开门报警等多种报警功能，物品存放更安全。
	

	15、  
	蒸发器：翅片铜管式
	

	16、   
	制冷方式：箱内空气强制循环式
	

	17、  
	除霜方式：循环除霜方式和传感器感知除霜方式
	

	18、  
	压缩机：全密闭543W
	

	配置清单:主机一台,网架5层10个,保修卡说明书一份
	


	低温保存箱箱技术参数
	

	1、 
	 产地：原装进口
	

	2、 
	 内部尺寸：658×607×1272（mm）
	

	3、 
	 有效容积：482升
	

	4、 
	 外箱材料：烤漆聚丙烯镀层钢板
	

	*5、  
	隔热材料：硬质聚亚胺酯原位整体发泡
	

	6、
	外门：2个独立隔热外门，带磁性门封条
	

	7、
	门锁：1个门锁，每个外门有各自的门闩
	

	8、
	保存盒式抽屉：上层6个抽屉，下层4个抽屉
	

	9、
	脚轮：4个
	

	10、 
	可调节脚：2个
	

	11、  
	压缩机：350W 密封式压缩机
	

	12、  
	工作温度：-20°C~-40℃数字式设定(环境温度30°C时)
	

	13、  
	温度设定范围：-18°C~-45°C
	

	14、 
	制冷方式：直冷式
	

	15、  
	温度控制：微电脑温度控制
	

	16、  
	温度警报：高温、低温（±10°C之内可调节）时视听双重警报
	

	17、  
	断电报警：可充电电池，视听双重警报，后备记忆装置
	

	18、  
	远程报警接口：DC30V,2A,开启记录，温度报警和断电远程报警
	

	19、  
	检测孔：后侧直径30mm
	

	配置主机一台  除冰铲一个 说明书保修卡一套
	


标段十一 腹膜析机APD（1台）
	全自动腹膜透析机由主要由主机、控制面板、加热器和电源线组成。 
	

	◆ 操作简单，容易使用：仅有电源开/关按钮、其他功能设置采用触摸屏控制。 
	

	◆ 一键式治疗疗法、向导型设定设计，逐步指引您完成设定，以确保每个设定正确。 
	

	◆ 连接端以颜色区分，容易使用，管组是液体进出所在，由于装置程序仅 
	

	可单向操作，故此可确保装置程序的正确性。 
	

	◆ 警报音及信号，提醒您，检查屏幕上的讯息。 
	

	◆ 机器提供CCPD、TPD两种治疗方案选择，并支持末袋不同浓度的疗法。 
	

	◆ 机器采用智能算法，可以灵活支持常规2升、3升、5升等规格的透析液，且不需要做特殊设置。 
	

	◆ 数据无线远传功能可以方便的实现医患实时交流，随时了解患者治疗数据，制定更优的治疗方案。 
	

	◆ 设定改变和调整容易：依照触摸屏幕显示，按适当键即可。 
	

	◆ 机器功能细节设计充分的考虑到患者的安全，即使有些误操作也不会对患者造成重大危害。 
	

	◆ 若有问题，机器会发出警告声音，并将问题显示在屏幕上，大部分的问 
	

	题都可以轻易地解决，如果是机器本身的问题，韦睿公司工程师将尽快为您 
	

	解决。 
	

	2.3.设备参数 
	

	外形尺寸：
43.7cmx20.6cmx40cm 
	

	使用电源：
AC.220 V×(1±10%)，50×(1±2%)Hz 
	

	运行环境条件：
工作温度：15°～36°；相对湿度：15～85%；气压：70Kpa～106Kpa 
	

	充电电池电压额定值：12V 
	

	额定输入功率：6A 
	

	保险丝：F6AL250V 
	

	电池使用时间：30min～60min 
	

	充电时间：约10hr 
	

	电击防护等级：I类
	

	应用部分分类： BF型
	

	声压级别范围：系统的声音报警可设置为在1米的距离内产生不低于65dBA的声压级别，系统报警始终处于最大音量。
	

	防进液程度： IPX1
	

	易燃麻醉气体防护分类： 非AP、APG型
	

	运行模式分类： 连续运行模式
	

	软件版本： EZ Pure1000.1.01
	

	2.4 系统性能
	

	容量精度：
	

	注入量（100ml-1000ml）< 20ml
	

	注入量(1001ml-3500ml)< 3%
	

	液体温度控制：33ºC～40 ºC
	

	温度准确性：±2 ºC
	

	用于灌注透析液的最大正压和（或）负压：80mmHg或-80mmHg
	


标段十二 呼吸湿化治疗仪（2台）
	呼吸湿化治疗仪技术参数：
	

	1. 
	适用范围：A.儿童，成人
	

	
	B. 有自主呼吸需要辅助呼吸治疗的病人
	

	
	C．需实行气道保护策略患者 (包括人工气道患者)
	

	
	D．需要支气管净化治疗患者
	

	2.
	病人连接界面： A.鼻塞导管：小号、中号，大号选配
	

	
	B.人工气道（气管切管）连接管
	

	
	C.面罩连接管
	

	3.       
	连接界面采用Evaqua材质（透水不透气），不产生冷凝水，防止回流发生二次感染。
	

	4.
	流量设置范围：0 — 60升/分。一体化流量调节。
	

	5.
	氧浓度监测/设置范围：21%--100%。
	

	6.
	一体式超声氧浓度监测系统，无需氧电池耗材。
	

	7.
	气体温湿度设置：温度控制范围:31℃，34℃，37℃。
	

	
	湿度输出范围：32–44mgH₂O/L  

在31℃（人体表皮温度）目标温度时>10mg/L
	

	
	在34℃（人体鼻腔温度）目标温度时>10mg/L
	

	
	在37℃（人体下呼吸道温度）目标温时>33mg/L
	

	8.         
	湿化水罐自动注水功能：由水瓶自动加水，可变容积≤280mL，顺应性≤0.4mL/cm水柱；最大工作压力≥80cm水柱，最大峰流量≥180L/min。
	

	9.
	内置涡轮技术：无需空压机，无气源也可独立工作。
	

	10.          
	管路内置螺旋加热丝，具有加热和监测功能。
	

	11.          
	可监测参数：气体流速，气体温度，气体氧浓度。
	

	12.             
	报警功能：呼吸管路连接异常，漏气，堵塞，氧浓度过高或过低，无法达到目标流量，水罐水量，无法达到目标温度，工作条件不合适，断电报警。
	

	13.          
	内置消毒功能：专用消毒管路以及消毒状态、次数指示，可进行设备自身高温消毒，防止经湿化后的气体回路的细菌感染，使用更安全。
	

	14.          
	空气过滤片：气体过滤功能 (细菌过滤效率 >99.9999901，病毒过滤效率99.99)，防止院内加叉感染。
	

	15.             
	专用高流量的氧气流量计（40L-50L）。
	

	16.            
	主机和管路原装进口。
	

	17.          
	配置动支架，方便转运。
	

	18.          
	显示屏：彩色、高清、高分辨率 LCD显示屏。
	


第四章  合同主要条款
浙江大学医学院附属第四医院
询价采购合同  
供方：                                

需方：   浙江大学医学院附属第四医院   

供、需双方根据     年  月   日浙江大学医学院附属第四医院采购*****设备院内询价采购项目，并经双方协商一致，订立本采购合同。

一、合同文件：招标文件、投标文件、开标、询标、评标等记录的所有内容是构成本合同不可分割的部分。

二、合同金额: 人民币   元整 （￥           元）。（价款以人民币进行结算，大写）。包括  全部设备价款（含必备的附件备件）、安装调试费(含培训费) 及相关费用（含运输装卸费、保险费和伴随服务费等一切费用。）
三、合同双方确认，本合同及合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和供方投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不形成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

       附：详 细  价 格 清 单（具体配置见附件）
	序

号
	货物名称
	产地

规格型号
	数

量
	配置
	单价

（元）
	总价

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	合

计
	大写： （人民币）              小写： ￥        元


注：1、商品型号、数量、配置要求及使用单位地址等详见附件清单

　2、以上合同总价包含产品到达用户并能正常使用所需的一切费用。

四、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、产权担保
乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
七、转包或分包

本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，否则，甲方有权解除合同，没收质量保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期
质保期      年。（自交货验收合格之日起计）
九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：合同生效后，接医院通知30天内

2. 交货方式：CIP医院，供方负责安装调试，双方验收
3. 交货地点：浙江大学医学院附属第四医院指定地点
十、货款支付

 付款方式：全部设备送交指定地点，进行现场验货、安装、调试、验收合格后30个工作日内支付合同总价款的100%。货款凭合同、发票、《验收单》支付。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务
1.乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方（使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物在质保期内免费保修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1. 合同经甲、乙两方签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经采购中心、财政部门审批，并签书面补充协议，经报政府采购监督管理部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

4.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

5.本合同一式四份，具有同等法律效力，甲、乙两方各执二份。
甲方（盖章）：浙江大学医学院附属第四医院 

地        址：义乌市商城大道N1号 

法定（授权）代表人：  

签字日期：    年  月  日  

乙方（盖章）：

地址： 

开户行：

开户帐号：

法定（授权）代表人：             

联系电话:
签字日期：  年  月  日

第五章  报价文件的格式要求
报价文件的封面采用我院提供的样本，不加任何装饰或采用其他材料装订。

浙江大学医学院附属第四医院

询价采购项目

投

标

文
件

采购项目编号：

投标设备名称：

投   标   人：                  （盖章）  
法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章） 

 日 期：                年         月   日
货物价格报价一栏表

采购项目编号：                          

投标项目名称：                          

                                        单位：元（人民币）

	序号
	货物
名称
	产地、品牌及生产
（制造）厂商名称
	规格、型号及参数
	数量
	单位
	货物投标价

	
	
	
	
	
	
	单价
	总价

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	投标总价（大写）：
	（小写）：


填写说明：

1. 如果以单价计算的结果与总价不一致，则以单价为准修正总价
2. 投标明细报价应按投标品目号填列。
投标人名称（并加盖公章）：                             
法定代表人或其授权委托人：                            

（法定代表人可签字或加盖名章，授权委托人必须签字） 

签署日期：          年        月        日
法定代表人资格证明书

单位名称：                            
地址：                                

姓名：          性别：    年龄：   职务：            

本人系                             （投标人名称）的法定代表人。就参加贵院组织的采购编号为              （采购项目编号）的              （采购项目名称）谈判采购项目的投标报价，签署上述项目的投标文件及合同的执行、完成、服务和保修，签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。
（※此处请粘贴法定代表人身份证复印件※）
投标人名称（并加盖公章）：                             

签署日期：          年        月        日
 法定代表人参加本采购项目投标的，仅须出具此证明书。
法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于           （注册地点）的           （投标人名称）的           （法定代表人姓名与职务）代表本公司授权           （单位名称）的           （被授权人的姓名与职务）为本公司的合法代理人，就参加贵院组织的采购编号为             （采购项目编号）的            （采购项目名称）谈判采购项目的投标报价、签订合同以及合同的执行、完成、服务和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务，由此产生的法律后果由本公司承担。

本授权书于        年      月      日签字生效，无转委权，特此声明。

代理人：            性别：         年龄：           。
单  位：            部门：         职务：           。
（※此处请粘贴被授权人身份证复印件※）
供应商名称（并加盖公章）：                       
法定代表人（签字或加盖名章）：                   
签署日期：        年    月    日
★  法定代表人的授权委托人参加本采购项目投标的，仅须出具此授权委托书。

投标函（格式）
致：                  
     _________________________（投标人全称）授权_________________（全名、职务）为全权代表参加贵方组织的_________________________              项目（招标项目名称、采购编号）       标段的招标、投标等有关活动，为此提交下述文件：
1、投标文件，正本一份，副本      份；
2、其他：
3、据此函，签字代表宣布同意如下：
1）所附投标报价表中规定的应提供和支付的设备和服务投标总价为（人民币） ______        _， 即 __________________________________________________（大写）。
2）投标方已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
3）投标方将按招标文件规定履行合同责任和义务。
4）其投标自开标之日起有效期____个日历天。
5）如果在规定的开标时间后，投标方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。
6）投标方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。
7）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：______________________             邮编：______________________  

电话：______________________            传真：______________________ 

投标方名称：__________________________ （公章）
投标方代表职务： ______________________

投标日期： _______年____月____日      全权代表签字： ____________
投标人基本情况表
	1、一般情况

	应标单位名称
	
	单位性质
	

	
	
	资本结构情况
	

	公司注册名称
	

	营业范围
	

	地    址
	
	邮   编
	

	电    话
	
	传   真
	

	单位法人代表
	
	企业资质等级
	

	2、联系人

	姓名
	职务
	职称
	电话

	
	
	
	

	我保证本文件的真实性，并授权          代表本公司负责阐述有关技术等方面的情况。
授权人签字：                      被授权人签字：
日期：   年   月   日           日期：   年   月   日
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