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第1章 询价邀请书
根据医院招标管理要求，浙江大学医学院附属第四医院临床医学工程部就   体外膈肌起搏器、气动止血仪 、心电图机、 裂隙灯等 以询价方式组织采购。欢迎符合本邀请书要求的供应商参加本次采购活动。
一、采购项目基本情况及要求
1. 采购项目名称： 体外膈肌起搏器、气动止血仪 心电图机 裂隙灯等一批设备  
2. 采购项目编号：ZYSYXJ20180801
3. 采购项目内容：
	标段
	使用科室
	设备名称
	数量
	预算      
	经费来源
	技术参数要求

	标一
	康复科
	体外膈肌起搏器
	1
	1.5万元
	自筹
	详见第三章参数要求

	标二
	急诊
	气动止血仪
	1
	2.5万元 
	自筹
	详见第三章参数要求

	标三
	EICU
	抗血栓泵
	3
	6.9万元
	财政2018 
	详见第三章参数要求

	标四
	院前急救
	心电图机
	3
	7.5万元
	自筹
	详见第三章参数要求

	标五
	麻醉科
	输液加温仪
	1
	4万元
	财政2018
	详见第三章参数要求

	标六
	眼科
	裂隙灯
	1
	6万元
	财政2018
	详见第三章参数要求


4.付款方式：设备运到指定地安装验收合格后30天内付至合同款的100％货款凭发票，合同、采购验收单支付。
5.联合体投标：本项目不接受联合体投标
6.供货要求及售后服务:
6.1设备验收合格后免费保修≥一年（生产厂家对设备另有超过相应年限保修规定的,按原规定

6.2在保修期内免费提供至少每年2次的上门维修保养服务。
6.3设备培训：在设备安装完成后,厂方工程师应执行），保证开机率大于95%的工作日。维修响应时间＜4小时，工程师24-48小时内到位并排除故障。保修后免维修，只收零配件成本费，保证零配件供应8年。免费提供对用户的使用人员应用培训和工程师的常规维护培训。
二、供应商资格要求

1.在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业并已按规定时间通过年检；
    2.有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
    3.有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
    4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.具有所投产品经销授权书及售后服务承诺函；
6.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无行贿犯罪记录。

三、供应商资格审查

供应商资格由询价小组进行审查。

四、获取询价文件时间及方式

1、时间： 报价截止时间之前；

2、获取询价文件方式：供应商请于即日起至浙江大学医学院附属第四医院免费获取询价文件（浙江大学医学院附属第四医院官网自行下载）。

五、报价截止及开标时间与地点

报价截止时间：北京时间2018年8月30日9：30。

供应商请于北京时间2018年8月30日9：00至2018年8月30日9：30之前将密封好的报价文件递送至浙江大学医学院附属第四医院临床医学工程部，在此时间之后送达的报价文件恕不接受。

六、投标保证金（无）

七、凡与本次采购项目有关的事宜请按下述地址联系

联系地址：义乌市商城大道N1号浙江大学医学院附属第四医院临床医学工程部 
咨询电话：胡女士  0579-89935081
浙江大学医学院附属第四医院
临床医学工程部

二○一八年八月二十四日  
第2章 询价须知
一、适用范围

1、本询价文件适用于本询价邀请中所述货物的报价。
2、本询价文件需求所涉及设备及货物仅限于报价产品范围所述。

二、报价文件制作和组成

参加询价的供应商应按照询价采购文件的要求,准备报价文件一式两份，其中正本1份、副本1份(封面上标注“正本”、“副本”字样),若正本与副本的内容不一致,以正本为准。报价文件应用A4规格纸编制并装订成册。由投标单位盖章并由法定代表人或经法定代表人授权的代表签字。投标文件必须密封。

报价文件由以下部分组成：

（1） 投标函

（2） *开标一览表
（3） *法定代表人授权委托书原件及被委托人身份证复印件；
（4） *投标报价明细表（分包逐项填写产品单价等及总价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签署）

（5） *投标货物的技术性能、技术指标明细情况及产品彩页
（6） *投标货物注册证及登记表（医疗器械产品必须提供）
（7） *营业执照副本复印件加盖单位公章（五证合一，提供营业执照即可）；
（8） *税务登记证副本复印件加盖单位公章；
（9） *组织机构代码证副本复印件加盖单位公章；
（10） *提供  ）
（11） 所投产品经销授权书复印件加盖公章；
（12） 所投产品售后服务承诺函原件；
三、报价文件递交
（一）报价文件应于公告规定的截止时间之前密封递交至指定的地点。

（二）报价文件须由供应商法定代表人或授权代表签署。
四、开标
在递交报价文件时间截止后，我院在规定的时间和地点组织开标。
供应商需派代表参加现场开标，询价小组由相关专家和采购人代表三人以上单数组成。

   投标文件的初审:
4.1初审内容为投标文件是否符合招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全有效。
有下列情形之一者，将导致废标：
（1）标书不按要求密封及标记的；
（2）超出经营范围投标的；
（3）未按招标文件要求提供必要有效证明文件或提供虚假文件的；
（4）投标书无法定代表人或其授权代表签字的。
4.2 初审中，对价格的计算错误按下述原则修正：
（1）如果单价与总价不符，应以单价为准修正总价。
（2）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，应以文字为准修正数字。
（3）投标人不同意以上修正，则其投标将被拒绝。
4.3 招标机构对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据开标后的任何外来证明。
五、评标
5.1根据招标项目特点组建评标委员会。对招标文件具备实质性响应的投标文件进行评审和比较。评标委员会由需方和技术专家及其他有关方面的代表组成。
5.2 评标原则：评标严格按照招标文件的要求和条件进行。在确定中标人前，招标人不得与投标人就价格、投标方案等实质性内容进行谈判。
5.3 评标方法：采用最低评标价法，在满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价的投标人作为中标人。
六、成交通知书
注： 我院向成交供应商发出成交通知书，成交通知书将是采购合同的组成部分。
七、质疑和投诉
（一）供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知到其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人。提出质疑，但需提供相关证据，同时对质疑内容的真实性承担责任。
（二）采购人对符合投诉条件的应给与答复，供应商对质疑答复不满意的向有关行政管理部门投诉。
（三）供应商未提供相关证据的投诉，被质疑人将不予受理。
（四）对虚假、恶意质疑和投诉的按相关规定予以处罚。并承担调查费用。
第3章 招标参数要求
标段一  体外膈肌起搏器 (1台)
	1
	※脉冲频率：可调单频，30Hz、35 Hz、40 Hz、45 Hz、50Hz，可选择，默认40Hz；
	

	2
	※脉冲宽度：200us；
	

	3
	※起搏次数：5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15次/分钟，可选择，默认9次/分钟；
	

	4
	刺激强度（输出脉冲幅度）：0～30单位，可调节；
	

	5
	治疗时间（指每一次治疗的持续时间）：5、10、15、20、25、30、60、120min，可选择，有倒计时功能；
	

	6
	※具有贴片位置指示功能；
	

	7
	※内置电池：在完全充电正常使用的情况下，可持续供电4-5小时；
	

	8
	具有LED指示、蜂鸣器提醒功能；
	

	9
	噪音：不应有异常杂音，应 ≤60dB；
	

	10
	输出电压的直流分量：小于1V；
	

	11
	电源要求： DC 3.8V（专用锂电池）±10%；
	

	12
	工作模式：连续运行。
	

	


标段二 气动止血仪 （1台）
	1.
	压力设定范围：0kPa～70kPa
	

	2.
	时间设定范围：0～120分钟
	

	3.
	压力稳定精度：≤3kPa
	

	4.
	初始充气时间：≤60秒
	

	5.
	噪    音：≤ 55db
	

	6.
	本 机 电 源：输入 AC90-264V；输出 DC12V 2.0A
	

	7.
	设备外壳材料：ABS
	

	8.
	快速充气-防止动脉闭塞前，血液充盈动脉
	

	9.
	脉动式放气-有效防止患者心、脑突然缺血
	

	10.
	声音报警-不同时间段不同声效报警，提醒操作者
	

	11.
	mmHg单位制-可选订mmHg单位，以满足使用者习惯
	

	12.
	参数记录-记忆记录手术运行全过程时间、压力参数，并有记忆功能，以备下次手术参考
	

	13.
	通过CE认证
	

	14.
	配置：主机1台
	

	
	         支架1套
	

	
	         织品袖带1套(含特大大中小各一条)
	

	
	         随机文件1套
	


标段三  抗血栓泵  （3台）
	1.
	挂架式，带插头，有防倒吸保护装置，大小可调
	

	2.
	压力范围:50mmHg-60mmHg可调；
	

	3.
	循环时间：60S；
	

	4.
	循环形式:自动连续循环；
	

	5.
	气囊腔数：8腔；
	

	6.
	输出接口：2个；
	

	7.
	电压/功率/频率：220V/50VA/50Hz；
	

	8.
	气泵（含连接管+足、小腿一体套筒）根据患者情况进行从脚到小腿连续梯度充气加压治疗；
	

	9.
	压力足腿套内的四个气囊由远端到近端持续加压，模仿人体行走时，下肢肌肉群给血管带来的挤压效果，360度周期性按压，提高腿部特别是股静脉的深静脉血流量，能有效的帮助患者预防深部静脉血栓的形成；
	

	10.
	压力系统超静音设置，进口元器件及配件（凭报关单），减少对患者睡眠的影响。
	

	11.
	主机连续工作72小时不间断，小巧轻便，带多用途悬挂挂钩,方便悬挂在床头、小桌、推车等。
	

	12.
	一键启动，操作方便；
	

	13.
	连接两个压力足腿套，可同时治疗两个肢体或两名患者，压力足腿套可单独或同时使用；
	

	14.
	压力气囊：双下肢四腔压力气囊设计；
	

	15.
	连接管为高强度橡胶管，CPC快速连接口，插拔方便，与压力套接口同时用颜色和数字对应；
	

	16.
	压力足腿（足部、小腿一体套筒）套采用降落伞布料制作而成，穿戴舒适，透气，可重复使用，使用寿命长，易于清洗、消毒，配有防水塞，避免清洗时水滴进入到压力足腿套气囊里； 
	

	17.
	压力足腿套有多种型号、尺码可选，可根据患者腿型选择对应尺码，以便在使用的过程中对患者有准确的压力按压；
	

	18.
	系统配置声和光双重报警功能，使用安全；
	

	19.
	仪器在断电后，能自动排出压力套内的空气。
	

	20.
	有合法的医疗器械注册证书；
	


标段四   心电图机 （3台含远程心电网络系统）
	一.
	工作条件
	

	1.1.
	该产品可在电源交流100伏~240伏，50/60赫兹，室温5-40℃和相对湿度15%-95% 的环境下正常工作。
	

	1.2.
	该产品标配适配器。
	

	二.
	ECG输入
	

	2.1
	ECG输入通道：12导联同步采集
	

	2.2
	导联选择：标准、Cabrera
	

	*2.3
	输入阻抗:≥50M Ω (10Hz) 
	

	*2.4
	频率响应：0.01~300Hz(-3dB) 
	

	2.5
	定标电压：1mV±2%
	

	2.6
	内部噪声：≤12.5μVp-p
	

	2.7
	时间常数：≥3.2s
	

	* 2.8
	共模抑制比：≥140dB (AC 滤波开启), ≥110dB (AC 滤波关闭) 
	

	2.9
	耐极化电压：±600mV
	

	2.10
	输入电流: ≤0.01μA
	

	2.11
	除颤保护：具有抗除颤电击保护功能
	

	2.12
	导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能
	

	三．
	波形处理
	

	*3.1
	A/D转换：24 位
	

	*3.2
	采样率： 16000Hz
	

	3.3
	灵敏度选择：1.25、 2.5、5、10、20、10/5、20/10 mm/mV、AGC
	

	* 3.4
	抗干扰滤波：交流滤波器：50Hz / 60Hz /关闭
	

	
	基漂滤波器: 0.01Hz/0.05Hz/0.32Hz/0.67Hz
	

	
	肌电滤波器: 

25Hz / 35Hz / 45Hz /关闭
	

	
	*低通滤波器: 

300Hz/ 270Hz/150Hz/ 100Hz/75Hz
	

	3.5
	自动分析功能：能进行十二导联同步分析测量
	

	3.6
	自诊断功能：自动测量功能和自动诊断功能可供选择，算法通过欧洲CSE数据认证。
	

	四、
	接口与存储器
	

	4.1
	设备内置存储器，存储病历不小于500例
	

	4.2
	数据可通过USB口导入导出
	

	*4.3
	支持外接U盘可扩展存储空间，支持SD卡存储
	

	*4.4
	支持二维条码扫描仪和支持无线传输功能；支持内置WIFI，支持全网通
	

	4.5
	双USB接口，网络接口, 电源适配器输入接口，SD卡槽
	

	五、
	机器硬件参数
	

	*5.1
	5寸屏 800×480 高清彩色液晶（LCD）显示，支持触摸屏操作
	

	*5.2
	机器轻巧便携，重量小于1kg（不含电池和记录纸)，便于查房和出诊使用。
	

	5.3
	显示信息：同屏显示12心电波形
	

	5.4
	主界面显示包括病人ID、姓名、性别、年龄、起搏器、电池电量、WIFI、时间、波形、心率、采样时间、功能按键、电极状态等信息
	

	5.5
	可设置屏幕背景网格显示，方便医生在屏诊断
	

	六、
	记录器
	

	6.1
	热敏式点阵打印机
	

	6.2
	走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s ±3%
	

	6.3
	自动记录格式：3×4、3×4+1R、1×12、1×12+1R、3×2+2×3
	

	6.4
	记录纸规格：热敏记录卷纸：80mm×20m
	

	
	热敏记录折叠纸：80 mm×70mm×200页                  
	

	6.5
	打印方式：实时同步或连续12道心电波形，分段打印
	

	6.6
	记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、标记等
	

	6.7
	可直接外接打印机，通过A4纸打印12道心电波形和报告，支持3×4、3×4+1R、3×4+3R 、6×2、6×2+1R、12×1
	

	*6.8
	具有自动心律失常延长打印功能；
	

	6.9
	具备在无网格纸上打印网格功能
	

	七、
	电源：交直流两用　自动转换
	

	7.1
	交流电源：交流 100V~240V  50Hz/60Hz
	

	*7.2
	直流电源：内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间8.5小时，充分保证出诊和查房使用。
	

	八、
	软件功能
	

	*8.1
	中文输入及中文操作提示和中文报告语言
	

	8.2
	支持一维，二维条码扫描仪输入病人信息，简化医生工作
	

	8.3
	可直接外接打印机，通过A4纸打印12导心电波形和报告
	

	*8.4
	支持多种文件格式（DAT、PDF、SCP、FDA-XML、DICOM）的输出，用于接入医院的电子病例等信息化系统，满足医院信息化建设需求。
	


	远程心电网络系统功能参数
	

	1.全面的系统交互联接方案
	

	1.1心电数据可以统一为标准的存储格式进行归档，可输出PDF、Jpg等多种格式报告
	

	1.2可实现与HIS、PACS、EMR、体检等系统对接
	

	1.3可接入市面上大部分主流心电图机
	

	1.4支持电生理PDF报告接入
	

	1.5支持接入一维、二维条形码扫描器、主流读卡器（身份证、社保卡、就诊卡等）
	

	1.6支持Win7、Win8、Win10系统，支持Android便携移动工作站的无线接入和专用的移动网络接入
	

	1.7支持自动分发报告，实现报告共享，报告可web浏览
	

	*1.8支持和心电图机的双向通讯，支持有线和无线两种通讯技术,可在心电图机直接下载预约信息
	

	
	

	2.采集工作站（软件客户端）
	

	1.1. 
	1.2. 



	1.1 支持采集工作站新增心电检查单
	

	1.2 支持多条件组合筛选申请单
	

	1.3 采集波形具有多样化显示模式，包括12*1、3*1、6*1、3*4、3*4+1、3*4+3、6*2、6*2+1、长导联（一节律）、长导联（三节律）
	

	1.4 支持采集完毕自动推送消息到预约和诊断工作站，带声音提醒
	

	1.5 *支持信号质量检测，支持导联脱落检测，方便医生了解导联连接状况
	

	1.6 *支持心律失常异常波形的醒目颜色提示，方便医生快速浏览异常波形
	

	1.7 *具有事件标记功能，医生可一次性回顾标记的片段，并将所需的片段图进行打印
	

	1.8 *支持三导、六导、十二导、同步十五导、同步十八导静态心电设备采集
	

	1.9 *支持Android、IOS平板移动采集
	

	1.10 支持多种导联体系，包括标准Wilson、Cabrera等
	

	1.11 支持心电图机采集12导联60秒长导联心电波形
	

	1.12 支持波形布局、波形增益、波速以及肌电滤波、工频滤波、高通滤波和导联类型设置
	

	1.13 使用12导设备采集，诊断中心可出18导心电图报告，以满足附加导联的检查要求
	

	1.14 支持运动心电、动态心电的检查
	

	1.15 *静态心电、运动心电、动态心电的软件系统和硬件设备必须为同一生产厂家
	

	
	

	3.诊断工作站（软件客户端）
	




	1.1 *支持系统自动预诊断功能，危急申请单自动置顶并醒目标识
	

	1.2 支持图片电子签名（包括单签名/双签名）
	

	1.3 支持频谱心电、高频心电、QT离散度、时间心电向量、空间心电向量、心室晚电位、心率变异、心率震荡等高级分析诊断功能
	

	1.4 *支持高级分析自动预诊断功能
	

	1.5 *支持静态心电、运动心电、动态心电在同一套系统进行诊断分析
	

	1.6 支持远程会诊：可实现重要、疑难心电图的专家远程会诊
	

	1.7 支持诊断完毕自动推送消息到预约工作站，带声音提醒
	

	1.8 支持多种增益调整、速度调整，肢体导联和胸导联的增益可以分开调整
	

	1.9 *提供丰富的测量分析值显示、打印：
	

	1.10 基本测量值包括HR、AHR、P时限、PR间期、QRS时限、QT/QTc间期、P/QRS/T电轴、RV5/SV1振幅、RV5+SV1振幅、RV6/SV2振幅、RR/PP。
	

	1.11 详细测量值包括HR、Pa、P’a、Qa、Ra、R’a、Sa、S’a、Ta、T’a、Pd、P’d、Qd、Rd、R’d、Sd、S’d、Td、PR、QRS、QT、RR、PP、VAT、STd、STj、ST1、ST2、ST3、ST20、ST40、ST60、ST80
	

	1.12 支持心拍特征模板自动识别，支持特征点手动调节后的重新诊断功能（能自动更新测量值、更新诊断结果），以及多个特征模板叠加比较显示。
	

	1.13 支持二次重新自动诊断，医生可以选取任意一段10秒波形进行重新分析，减少人工诊断分析的时间
	

	1.14 支持单搏心率变异分析，可显示相邻QRS波的RR间期值和心率值，更加直观地观察到心律不齐现象
	

	1.15 支持诊断测量异常提示：测量值超出正常范围、诊断结果异常时系统自动采用醒目的颜色标识
	

	1.16 *支持病人自动危急值响应功能，紧急病人用置顶红色标出，不耽误病人急救
	

	1.17 *支持电轴计算方法：振幅法、面积法
	

	1.18 *支持自定义心动过速、心动过缓的阈值
	

	1.19 支持智能化、模板化、个性化的诊断模板管理：
	

	1.20 支持智能化诊断模板术语库，用户可以新增、删除以及归类
	

	1.21 支持心电图的特征描述
	

	1.22 *支持记忆跟随输入，避免重复输入，提高医生书写速度
	

	1.23 *支持汉语拼音缩写快速查找，提高书写速度
	

	1.24 支持常用符号小键盘输入
	

	1.25 支持波形局部放大和电子测量功能，支持任意波形段放大测量，一次测量可以同时获取间期和振幅两种信息
	

	1.26 支持波形一节律、三节律显示，可以在不同导联之间轻松切换，便于观察不同导联波形
	

	1.27 支持历史记录的对比、调阅：
	

	1.28 可以同屏对比波形、测量信息以及诊断信息
	

	1.29 可以支持多组模板的比较，提供放大叠加比较
	

	1.30 支持数据修复功能：
	

	1.31 *支持左右手电极反转和胸导联纠正，支持导联纠正后的重新分析，不需要因为导联接错而多做一次心电图，减轻医生工作
	

	1.32 提供重新滤波功能
	

	1.33 提供丰富的打印报告模板：
	

	1.34 支持多种报告格式，如12*1、6*2、3*4+1、长导联（一节律）、长导联（三节律）等
	

	1.35 支持同步或连续打印顺序
	

	1.36 支持A4、B5等打印纸张（支持横向、纵向打印）
	

	1.37 支持基线位置调整
	

	1.38 支持自动增益调整
	

	1.39 打印网格粗细设置
	

	1.40 打印波形粗细设置
	

	4.统计工作站（软件客户端）
	

	1.1 支持多种统计方式，可按工作人员、申请科室、检查科室、设备工作量、超时诊断申请单、申请单明细等项目进行统计
	

	1.2 支持按照病人来源、时间等条件进行检索统计
	

	1.3 支持将统计结果导出为Excel表格
	

	5.学术工作站（软件客户端）
	






	1.1 可多条件组合统计，可按照检查时间、性别、年龄、申请科室、诊断结论、测量值范围等组合条件进行筛选统计
	

	1.2 统计结果可生成图表，包括柱形图和饼状图等
	

	1.3 统计结果可导出Excel文件
	

	1.4 教学病例：已收藏病例展示，可根据收藏类别进行筛选，可查看收藏病例的原始波形
	

	6.数据安全性和可靠性：
	

	1 
	2 

	3 
	4 

	5 
	6 

	7 
	8 

	9 
	10 

	11 
	12 

	6.1严谨的权限控制
	

	6.2支持操作权限的细分，包括预约、检查、诊断、申请单作废、查看打印报告、系统设置等。
	

	6.3支持数据的手动备份、自动备份
	

	6.4支持SQL server数据库的应用，支持64位大型数据库
	

	7.产品资质
	








	1.1 通过CE认证
	

	1.2 获得软件著作权证书
	

	1.3 系统获得二类医疗器械注册证
	

	1.4 *软件内置具有专利权的高级基线飘移抑制滤波算法（提供专利证书）
	

	1.5 *公司通过ISO13485质量管理体系和ISO14001环境质量认证
	

	1.6 *公司具备10000万以上注册资金，保证服务的可延续性
	

	1.7 *产品通过IHC测试（提供证明文件）
	

	1.8 *软件内置具有针对儿童心电图分析的自动分析算法（提供专利证书）
	

	1.9 *软件内置心电信号质量判断方法（提供专利证书）
	


标段五   输液加温器（1台）
	一.
	产品用途：主要用于对输入人体的液体进行加温，维持患者体温
	

	二.
	主机性能要求：
	

	1.
	1.微电脑PID闭环温控系统，有超温报警保护，传感器故障报警，低温报警功能
	

	▲2.
	一键操作，自动恒温控制
	

	3.
	高亮度LED数字温度计实时显示加热温度
	

	▲4.
	温度设定：          39℃
	

	5.
	温度显示误差：        ±2℃以内
	

	6.
	超温断电保护：        超过42℃系统声光报警自动停止加热
	

	7.
	低温报警：            低于33℃系统声光报警提示低温
	

	8.
	预热时间：            从20℃-36℃小于2分钟
	

	三．
	加热管性能要求
	

	▲1.
	集成式加热管，柔性结构，集成4组发热丝，两组独立温度传感器
	

	2.
	加热管液体出口端温度监控，准确安全
	

	3.
	全程包裹式加温，液体管路无裸露部分，加温后液体直接输入人体，热量不流失，适合寒冷环境使用
	

	4.
	电气安全保护级别：I类BF型，防除颤保护
	

	▲5.
	长度≥1.4米，包括内径3.5-5mm或6-7mm两种规格
	

	6.
	直接加温常规输血输液管路，无需专用耗材，节约成本
	

	四．
	★产品提供有效期内注册证以及医疗器械注册检验报告
	

	五．
	配置要求
	

	1.
	加温器主机              1台
	

	2.
	集成式加热管            1条
	

	3.
	加热管夹子              1套
	

	4.
	操作指南                1份
	

	5.
	合格证                  1份
	

	6.
	保修卡                  1份
	

	7.
	使用说明书              1本
	


标段六  裂隙灯（1台）
	类型
	伽利略汇聚式
	

	放大选择
	鼓式变倍旋钮，3种放大倍数
	

	放大倍率
	10x,16x,25x
	

	目镜
	12.5x
	

	屈光补偿调节
	-5D—+3D
	

	总放大倍率（视野） 
	10x（Φ22.5mm） 15.98 x（Φ14.1mm） 25.53 x（Φ8.8mm）
	

	照明
	

	裂隙宽度
	0到14mm连续变化
	

	裂隙长度
	1到14mm连续变化
	

	光圈
	1到14mm连续变化，Φ0.3,1,5,10,14mm
	

	裂隙角度
	0到180度
	

	滤光片
	蓝色，无赤光
	

	光源
	LED 下光源
	

	电源
	

	功率
	40VA
	

	输入（初始）
	AC 100-240V  50-60Hz
	

	尺寸重量
	

	标准型（带台面和颌托） 
	550mm（W）×399mm（D）×520mm（H），15.2Kg
	


第四章  合同主要条款
浙江大学医学院附属第四医院
询价采购合同  
甲方：   浙江大学医学院附属第四医院      

乙方：                                   

双方根据     年  月   日浙江大学医学院附属第四医院采购*****设备院内询价采购项目，并经双方协商一致，订立本采购合同。

一、合同文件：招标文件、投标文件、开标、询标、评标等记录的所有内容是构成本合同不可分割的部分。

二、合同金额: 人民币   元整 （￥           元）。（价款以人民币进行结算，大写）。包括  全部设备价款（含必备的附件备件）、安装调试费(含培训费) 及相关费用（含运输装卸费、保险费和伴随服务费等一切费用。）
三、合同双方确认，本合同及合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和供方投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不形成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

       附：详 细  价 格 清 单（具体配置见附件）
	序

号
	货物名称
	产地

规格型号
	数

量
	配置
	单价

（元）
	总价

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	合

计
	大写： （人民币）              小写： ￥        元


注：1、商品型号、数量、配置要求及使用单位地址等详见附件清单

　2、以上合同总价包含产品到达用户并能正常使用所需的一切费用。

四、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、产权担保
乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
七、转包或分包

本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，否则，甲方有权解除合同，没收质量保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期
质保期      年。（自交货验收合格之日起计）
九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：合同生效后，接医院通知30天内

2. 交货方式：CIP医院，供方负责安装调试，双方验收
3. 交货地点：浙江大学医学院附属第四医院指定地点
十、货款支付

 付款方式：全部设备送交指定地点，进行现场验货、安装、调试、验收合格后30个工作日内支付合同总价款的100%。货款凭合同、发票、《验收单》支付。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务
1.乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方（使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物在质保期内免费保修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1. 合同经甲、乙两方签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经采购中心、财政部门审批，并签书面补充协议，经报政府采购监督管理部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

4.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

5.本合同一式四份，具有同等法律效力，甲、乙两方各执二份。
甲方（盖章）：浙江大学医学院附属第四医院 

地        址：义乌市商城大道N1号 

法定（授权）代表人：  

签字日期：    年  月  日  

乙方（盖章）：

地址： 

开户行：

开户帐号：

法定（授权）代表人：             

联系电话:
签字日期：  年  月  日

第五章  报价文件的格式要求
报价文件的封面采用我院提供的样本，不加任何装饰或采用其他材料装订。

浙江大学医学院附属第四医院

询价采购项目

投

标

文
件

采购项目编号：

投标设备名称：

投   标   人：                  （盖章）  
法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章） 

 日 期：                年         月   日
货物价格报价一栏表

采购项目编号：                          

投标项目名称：                          

                                        单位：元（人民币）

	序号
	货物
名称
	产地、品牌及生产
（制造）厂商名称
	规格、型号及参数
	数量
	单位
	货物投标价

	
	
	
	
	
	
	单价
	总价

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	投标总价（大写）：
	（小写）：


填写说明：

1. 如果以单价计算的结果与总价不一致，则以单价为准修正总价
2. 投标明细报价应按投标品目号填列。
投标人名称（并加盖公章）：                             
法定代表人或其授权委托人：                            

（法定代表人可签字或加盖名章，授权委托人必须签字） 

签署日期：          年        月        日
法定代表人资格证明书

单位名称：                            
地址：                                

姓名：          性别：    年龄：   职务：            

本人系                             （投标人名称）的法定代表人。就参加贵院组织的采购编号为              （采购项目编号）的              （采购项目名称）谈判采购项目的投标报价，签署上述项目的投标文件及合同的执行、完成、服务和保修，签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。
（※此处请粘贴法定代表人身份证复印件※）
投标人名称（并加盖公章）：                             

签署日期：          年        月        日
 法定代表人参加本采购项目投标的，仅须出具此证明书。
法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于           （注册地点）的           （投标人名称）的           （法定代表人姓名与职务）代表本公司授权           （单位名称）的           （被授权人的姓名与职务）为本公司的合法代理人，就参加贵院组织的采购编号为             （采购项目编号）的            （采购项目名称）谈判采购项目的投标报价、签订合同以及合同的执行、完成、服务和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务，由此产生的法律后果由本公司承担。

本授权书于        年      月      日签字生效，无转委权，特此声明。

代理人：            性别：         年龄：           。
单  位：            部门：         职务：           。
（※此处请粘贴被授权人身份证复印件※）
供应商名称（并加盖公章）：                       
法定代表人（签字或加盖名章）：                   
签署日期：        年    月    日
★  法定代表人的授权委托人参加本采购项目投标的，仅须出具此授权委托书。

投标函（格式）
致：                  
     _________________________（投标人全称）授权_________________（全名、职务）为全权代表参加贵方组织的_________________________              项目（招标项目名称、采购编号）       标段的招标、投标等有关活动，为此提交下述文件：
1、投标文件，正本一份，副本      份；
2、其他：
3、据此函，签字代表宣布同意如下：
1）所附投标报价表中规定的应提供和支付的设备和服务投标总价为（人民币） ______        _， 即 __________________________________________________（大写）。
2）投标方已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
3）投标方将按招标文件规定履行合同责任和义务。
4）其投标自开标之日起有效期____个日历天。
5）如果在规定的开标时间后，投标方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。
6）投标方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。
7）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：______________________             邮编：______________________  

电话：______________________            传真：______________________ 

投标方名称：__________________________ （公章）
投标方代表职务： ______________________

投标日期： _______年____月____日      全权代表签字： ____________
投标人基本情况表
	1、一般情况

	应标单位名称
	
	单位性质
	

	
	
	资本结构情况
	

	公司注册名称
	

	营业范围
	

	地    址
	
	邮   编
	

	电    话
	
	传   真
	

	单位法人代表
	
	企业资质等级
	

	2、联系人

	姓名
	职务
	职称
	电话

	
	
	
	

	我保证本文件的真实性，并授权          代表本公司负责阐述有关技术等方面的情况。
授权人签字：                      被授权人签字：
日期：   年   月   日           日期：   年   月   日
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