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招标邀请书

根据医院招标管理要求，浙江大学医学院附属第四医院医学工程科就 纤维气管插管镜以院内招标方式组织采购。欢迎符合本邀请书要求的供应商参加本次采购活动。
一、采购项目基本情况及要求

1. 采购项目名称： 纤维气管插管镜  
2. 采购项目编号：ZYSYYN20200602
3. 采购项目内容：

	标段
	使用科室
	设备名称
	数量
	预算      
	经费来源
	技术参数要求

	1
	麻醉科
	纤维气管插管镜
	1套
	10.0万元
	财政
	详见第三章参数要求


4.付款方式：设备运到指定地安装验收合格后30天内付至合同款的100％货款凭发票，合同、采购验收单支付。
5.联合体投标：本项目不接受联合体投标
6.供货要求及售后服务:
6.1设备验收合格后免费保修≥一年（生产厂家对设备另有超过相应年限保修规定的,按原规定

6.2在保修期内免费提供至少每年2次的上门维修保养服务。
6.3设备培训：在设备安装完成后,厂方工程师应执行），保证开机率大于95%的工作日。维修响应时间＜4小时，工程师24-48小时内到位并排除故障。保修后免维修，只收零配件成本费，保证零配件供应8年。免费提供对用户的使用人员应用培训和工程师的常规维护培训。

二、供应商资格要求

1.在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业并已按规定时间通过年检；
    2.有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
    3.有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
    4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.具有所投产品经销授权书及售后服务承诺函；

6.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无行贿犯罪记录。

三、供应商资格审查

供应商资格由询价小组进行审查。

四、获取招标文件时间及方式

1、时间： 报价截止时间之前；

2、获取招标文件方式：供应商请于即日起至浙江大学医学院附属第四医院免费获取招标文件（浙江大学医学院附属第四医院官网自行下载）。

五、报价截止及开标时间与地点

报价截止时间：北京时间2020年6月12日09：30。

供应商请于北京时间2020年6月12日09：30之前将密封好的报价文件递送至浙江大学医学院附属第四医院医学工程科，在此时间之后送达的报价文件恕不接受。

六、投标保证金（无）

七、凡与本次采购项目有关的事宜请按下述地址联系
联系地址：义乌市商城大道N1号浙江大学医学院附属第四医院医学工程科 

咨询电话：汤先生  王先生0579-89935079
浙江大学医学院附属第四医院

医学工程科
二○二○年六月五日  

招标须知
一、适用范围

1、本招标文件适用于本招标邀请中所述货物的报价。
2、本招标文件需求所涉及设备及货物仅限于报价产品范围所述。

二、报价文件制作和组成

参加招标的供应商应按照招标采购文件的要求,递交的投标文件应分为技术标和商务标，且技术标和商务标分开密封包装，其中正本1份、副本1份(封面上标注“正本”、“副本”字样),若正本与副本的内容不一致,以正本为准。报价文件应用A4规格纸编制并装订成册。由投标单位盖章并由法定代表人或经法定代表人授权的代表签字。投标文件必须密封。

投标文件由以下部分组成：

投标函

*开标一览表

*法定代表人授权委托书原件及被委托人身份证复印件；

*提供工商登记股东清单加盖单位公章
*投标报价明细表（分包逐项填写产品单价等及总价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签署）

*投标货物的技术性能、技术指标明细情况及产品彩页
*投标货物注册证及登记表（医疗器械产品必须提供）

*营业执照副本复印件加盖单位公章（五证合一，提供营业执照即可）；

*税务登记证副本复印件加盖单位公章；

*组织机构代码证副本复印件加盖单位公章；

*提供检察机关出具的近三年企业及授权投标人在购销领域无行贿犯罪的证明（通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询，查询结果以网站页面显示内容为准）；
所投产品经销授权书复印件加盖公章；
所投产品售后服务承诺函原件；
用户名单。
产品彩页或功能介绍。

三、报价文件递交
（一）报价文件应于公告规定的截止时间之前密封递交至指定的地点。

（二）报价文件须由供应商法定代表人或授权代表签署。
四、开标
在递交报价文件时间截止后，我院在规定的时间和地点组织开标。
供应商需派代表参加现场开标，招标小组由相关专家和采购人代表三人以上单数组成。

   投标文件的初审:
4.1初审内容为投标文件是否符合招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全有效。
有下列情形之一者，将导致废标：
（1）标书不按要求密封及标记的；
（2）超出经营范围投标的；
（3）未按招标文件要求提供必要有效证明文件或提供虚假文件的；
（4）投标书无法定代表人或其授权代表签字的。
4.2 初审中，对价格的计算错误按下述原则修正：
（1）如果单价与总价不符，应以单价为准修正总价。
（2）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，应以文字为准修正数字。
（3）投标人不同意以上修正，则其投标将被拒绝。
4.3 招标机构对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据开标后的任何外来证明。
五、评标
5.1根据招标项目特点组建评标委员会。对招标文件具备实质性响应的投标文件进行评审和比较。评标委员会由需方和技术专家及其他有关方面的代表组成。
5.2 评标原则：评标严格按照招标文件的要求和条件进行。在确定中标人前，招标人不得与投标人就价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

5.3 “★”标记系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。
5.4 评标方法：采用综合评分法，在满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会完成评标后，按总得分由高到低排定顺序（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术分由高到低顺序排列，技术分也相同的，由采购人代表使用交易中心抽取程序随机抽取决定排序），评标委员会根据以上排序直接确定第一名的投标单位为中标人。
六、成交通知书
注： 我院向成交供应商发出成交通知书，成交通知书将是采购合同的组成部分。
七、质疑和投诉
（一）供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知到其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人。提出质疑，但需提供相关证据，同时对质疑内容的真实性承担责任。
（二）采购人对符合投诉条件的应给与答复，供应商对质疑答复不满意的向有关行政管理部门投诉。
（三）供应商未提供相关证据的投诉，被质疑人将不予受理。
（四）对虚假、恶意质疑和投诉的按相关规定予以处罚。并承担调查费用。
招标参数要求
一、 纤维气管插管镜一套 
	序号
	招标内容
	招标技术要求

	1.
	设备名称：
	纤维气管插管镜

	2.
	设备数量：
	1套

	3.
	设备具备用途：
	用于困难插管，吸痰，肺泡盥洗及活检辅助等

	4.
	主机
	

	4.1
	结构
	整机由机身软管和显示器两部分组成，整机具有拍照录像、数据存取、有线视频输出等功能,支持av输出、吸痰、给药、吹氧等功能

	4.2
	转动范围
	显示器能上下0º～180º转动，左右0º～180º转动，方便不同站位操作

	4.3
	视场角
	视场角≥90°，保证清晰图像和视场及最小的图像畸变

	★4.4
	景深
	景深：3-100mm

	4.5
	电量显示
	显示屏电量显示，使用过程中支持充电同时使用机器

	5
	光源要求
	

	5.1
	光照度
	摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度：≥700Lux

	6
	显示器
	

	6.1
	像素
	像素≥1920（RGB）*480

	▲6.2
	分辨率
	分辨率≥9.92lp/mm

	6.3
	显示屏尺寸
	显示屏尺寸≥3.0″TFT屏

	7
	镜体要求
	

	★7.1
	镜体材料
	显示器与机身手柄可分离拆卸，镜体手柄为医用高分子材料材质,轻盈更耐腐蚀，插入部前端为非金属医用高分子材质，减少气道刺激，镜体可浸泡消毒

	7.2
	软管直径
	

	7.2.1
	软管1
	直径：4.8mm

	7.2.2
	软管2
	直径：3.8mm

	7.3
	工作通道
	软管1工作通道：≥2.2mm，可通过标准活检钳

	7.4
	弯曲角度
	前端蛇骨弯曲角度：(双向≥260°)向上≥130°，向下≥130°

	★7.5
	摄像头
	采用高分辨率自制摄像头，剔除白平衡功能，确保显示效果一致性，摄像头头端采用蓝宝石镜片，防刮花，耐腐蚀

	8
	其他要求
	

	8.1
	图像和视频存储要求
	

	8.1.1
	内存
	标配8G内置TF卡，不可插拔，减少固件损伤，内存可扩展至32G

	8.1.2
	存储照片数量
	可存储照片数量＞10万张

	8.1.3
	存储录像时长
	可存储录像时长≥4.5小时；

	8.2
	电源要求
	

	8.2.1
	充电器输入
	充电器输入：100-240V AC，50-60Hz

	8.2.2
	充电器输出
	充电器输出：5V DC,1A

	8.2.3
	电池
	内置可充电式锂电子聚合物电池，不可插拔，减少固件损伤, 电池容量≥2300mAH

	8.2.4
	充电时间
	充电时间：<4小时

	8.2.5
	持续放电时间
	持续放电时间：＞2小时

	8.2.6
	充电次数
	充电次数：＞300次

	9
	配置
	软镜显示部件    2个

软镜软管部件（4.8mm外径）  1根

软镜软管部件（3.8mm外径）  1根 
ETO通气帽       2个

保护帽          2个

充电组件        2套

测漏仪          2个

手提箱          2个


3.1具体评审办法
技术分满分为40分，分值分配见表格。评标委员会根据表格，对各投标单位的技术标进行书面审核和评论后，由各专家独立酌情给分评标委员会根据评分细则，对各投标人的技术部分进行书面审核和评论后，由各专家独立酌情给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分标准规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人最终得分为评标委员会所有成员的有效评分的算术平均值，计算时保留小数2位。
	序号
	评分内容
	评审细则
	分值

	1
	技术指标
	完全满足招标文件要求的25分；打“▲”的技术指标负偏离的每项扣3分，其他技术指标负偏离的每项扣1分,扣完为止。非量化类的，若是功能一样，表述方式不一样则为符合，量化类的由评委视情况讨论决定。
	0-25分

	2
	整体评价
	对投标产品设备配置的合理性、技术功能的先进性、智能、自动化程度、运行可靠性横向比较打分。
	2-6分

	3
	安装、调试
	安装、调试、验收方法或方案：根据投标文件中所提供的安装、调试、验收方法或方案，根据方案和措施科学性、有效性评审打分。
	0-3分

	3
	培训方案
	根据提供相应产品的培训，培训方案、时间、内容、地点、人员数等，横向对比综合评定
	0-2分

	4
	售后服务
	对提供的售后服务的响应情况（维修网点、维修人员、维修能力、定期巡检、故障响应等）及配件供应、优惠条件情况等方面由评委进行分析比较、评议后打分。
	0-4分


3.商务标评审
3.1商务标详细评审（60分）
（1）评标基准价以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其商务报价分60分。
（2）商务得分计算。
商务得分=（评标基准价/投标报价）×60%×100，保留小数2位
第四章  合同主要条款
浙江大学医学院附属第四医院
甲方：     

乙方：    

甲、乙双方根据 ****年 **月**日浙江大学医学院附属第四医院********* 等一批设备（招标编号：         ）院内招标采购项目，并经双方协商一致，订立本采购合同。

一、合同文件：招标文件、投标文件、开标、询标、评标等记录的所有内容是构成本合同不可分割的部分。

二、合同金额: ********* （￥******元）。（价款以人民币进行结算，大写）。包括  全部设备价款（含必备的附件备件）、安装调试费(含培训费) 及相关费用（含运输装卸费、保险费和伴随服务费等一切费用。）
三、合同双方确认，本合同及合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和供方投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不形成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

       附：详 细  价 格 清 单（具体配置见附件）
	序

号
	货物名称
	产地

规格型号
	数

量
	配置
	单价

（元）
	总价

	
	
	
	
	
	
	

	合

计
	大写： （人民币）*******整               小写： ￥******* 元


注：1、商品型号、数量、配置要求及使用单位地址等详见附件清单

　2、以上合同总价包含产品到达用户并能正常使用所需的一切费用。

四、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、产权担保
乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
七、转包或分包

本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，否则，甲方有权解除合同，没收质量保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期
质保期   *   年。（自交货验收合格之日起计），质保期外的服务，不收取任何上门费。

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：合同生效后，接医院通知30天内

2. 交货方式：CIP医院，供方负责安装调试，双方验收
3. 交货地点：浙江大学医学院附属第四医院指定地点
十、货款支付

 付款方式：全部设备送交指定地点，进行现场验货、安装、调试、验收合格后30个工作日内支付合同总价款的100%。货款凭合同、发票、《验收单》支付。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务
1.乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方（使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物在质保期内免费保修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1. 合同经甲、乙两方签字并加盖单位公章或合同专用章后生效。

 2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经采购中心、财政部门审批，并签书面补充协议，经报政府采购监督管理部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

4.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

5.本合同一式四份，具有同等法律效力，甲、乙两方各执二份。

甲    方：                                  乙    方：*********************
地    址：                                  地    址：*********************
法定（授权）代表人：                           法定（授权）代表人：______________

电    话：                                  电    话：______________________
帐户名称：                                  帐户名称：*********************
开户银行：                                  开户银行：*********************
帐    号：                                  帐    号：********************* 

签约时间：________________________          签约地点：                        

第五章  报价文件的格式要求
报价文件的封面采用我院提供的样本，不加任何装饰或采用其他材料装订。
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采购项目

投

标

文

件

采购项目编号：

投标设备名称：

投   标   人：                  （盖章）  
法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章） 

 日 期：                年         月   日
规范偏离表格式
投标人名称（盖章）：                           采购编号：                                         

	序号
	内  容
	招标文件
规范要求
	投标文件
对应规范
	对照详细说明

	技术
偏离
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	商务
偏离
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


  投标人签名：
                                           日      期：
注：1、如没有填“无”。
2、此表在不改变表式内容的情况下可自行制作。
货物价格报价一栏表

采购项目编号：                          

投标项目名称：                          

                                        单位：元（人民币）

	序号
	货物
名称
	产地、品牌及生产
（制造）厂商名称
	规格、型号及参数
	数量
	单位
	货物投标价

	
	
	
	
	
	
	单价
	总价

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	投标总价（大写）：
	（小写）：


填写说明：

1. 如果以单价计算的结果与总价不一致，则以单价为准修正总价
2. 投标明细报价应按投标品目号填列。
投标人名称（并加盖公章）：                             
法定代表人或其授权委托人：                            

（法定代表人可签字或加盖名章，授权委托人必须签字） 

签署日期：          年        月        日
法定代表人资格证明书

单位名称：                            
地址：                                

姓名：          性别：    年龄：   职务：            

本人系                             （投标人名称）的法定代表人。就参加贵院组织的采购编号为              （采购项目编号）的              （采购项目名称）谈判采购项目的投标报价，签署上述项目的投标文件及合同的执行、完成、服务和保修，签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。
（※此处请粘贴法定代表人身份证复印件※）
投标人名称（并加盖公章）：                             

签署日期：          年        月        日
 法定代表人参加本采购项目投标的，仅须出具此证明书。
法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于           （注册地点）的           （投标人名称）的           （法定代表人姓名与职务）代表本公司授权           （单位名称）的           （被授权人的姓名与职务）为本公司的合法代理人，就参加贵院组织的采购编号为             （采购项目编号）的            （采购项目名称）谈判采购项目的投标报价、签订合同以及合同的执行、完成、服务和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务，由此产生的法律后果由本公司承担。

本授权书于        年      月      日签字生效，无转委权，特此声明。

代理人：            性别：         年龄：           。
单  位：            部门：         职务：           。
（※此处请粘贴被授权人身份证复印件※）
供应商名称（并加盖公章）：                       
法定代表人（签字或加盖名章）：                   
签署日期：        年    月    日
★  法定代表人的授权委托人参加本采购项目投标的，仅须出具此授权委托书。

投标函（格式）
致：                  
     _________________________（投标人全称）授权_________________（全名、职务）为全权代表参加贵方组织的_________________________              项目（招标项目名称、采购编号）       标段的招标、投标等有关活动，为此提交下述文件：
1、投标文件，正本一份，副本      份；
2、其他：
3、据此函，签字代表宣布同意如下：
1）所附投标报价表中规定的应提供和支付的设备和服务投标总价为（人民币） ______        _， 即 __________________________________________________（大写）。
2）投标方已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
3）投标方将按招标文件规定履行合同责任和义务。
4）其投标自开标之日起有效期____个日历天。
5）如果在规定的开标时间后，投标方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。
6）投标方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。
7）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：______________________             邮编：______________________  

电话：______________________            传真：______________________ 

投标方名称：__________________________ （公章）
投标方代表职务： ______________________

投标日期： _______年____月____日      全权代表签字： ____________

投标人基本情况表
	1、一般情况

	应标单位名称
	
	单位性质
	

	
	
	资本结构情况
	

	公司注册名称
	

	营业范围
	

	地    址
	
	邮   编
	

	电    话
	
	传   真
	

	单位法人代表
	
	企业资质等级
	

	2、联系人

	姓名
	职务
	职称
	电话

	
	
	
	

	我保证本文件的真实性，并授权          代表本公司负责阐述有关技术等方面的情况。
授权人签字：                      被授权人签字：
日期：   年   月   日           日期：   年   月   日
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