单细胞电生理系统主要参数

系统由以下12项各配1台组成

1放大器

 具有超低噪声，探头内有电阻反馈与电容反馈电路，手动补偿电极电容，细胞电容和串连电阻。具有用于打破细胞膜的ZAP功能，其可输出直流电压≥1.3伏，持续时间≥50 ms。

2 数模转换器

 独立的数模转换为即插即用型设备设备。 模拟输入：8通道、范围±10V、16位分辨率、1Hz—500k Hz采样率。低噪声：每个输入通路都用独立的模数转换器来处理，可扩展内置多个通道可去除50/60HZ的正弦波噪声，响应时间<1s。

3 采集记录分析软件

 膜测试功能在记录每条扫描线时可计算串联电阻Ra和膜电容。同时显示多个通道的实验状态，可对每一个记录进行独立命令控制。可同时自动记录下漏减前后的电流。采集及分析软件为同品牌，保证数据同步；分析软件可以安装在任意电脑上，无需再重复购买；数据采集软件可进行在线实时分析数据。

4 电动微操作系统

 全程电动，有连续和步进两种移动模式。三轴移动：X、Y、Z和斜线方向运动。行程：X、Y、Z和斜线移动最大距离25mm。最大移动速度：≥2.0mm/sec。具有使电极快速回复原来位置的HOME功能。

5 防震台及屏蔽网

 高导磁不锈钢台面，M6螺孔阵列。系统固有频率：小于1-2Hz。台面厚度：≥100mm。

 台面尺寸：≥750 x 1200mm。承载力：≥160 kg。

6 给药系统

 管阀：8个压力阀。药筒： 8个60ml。手动控制方式：开／关／瞬间。

7 蠕动泵

 滚筒数目：10个；2通道；流速：0.05-20ml/min；转速范围：0.1-100rpm，正反转可逆

8 记录槽系统

 细胞槽容量：不低于170 ul/mm；底部盖玻片尺寸：22x40cm；可与各种给药系统、蠕动泵相连；有适合各种显微镜载物台的适配器与之配套使用；适合做单细胞、脑片电生理实验，包含密封胶。

9 倒置荧光显微镜

与系统相匹配的显微镜配置

 物镜，万能平场半复消色差相差物镜 10X，长工作距离平场半复消色差相差物镜20X，长工作距离能平场半复消色差相差物镜40X；

 目镜：高眼点目镜，10×，视场直径≥22

 反射荧光系统：激发块转盘无需拆卸可更换激发块，LED光源；带三色荧光；

10 微电极拉制仪

 彩色触摸屏用于编辑拉制参数。带自动拉制程序、方便的程序输入功能，并带有自动诊断和检测功能

 11 手动微操

 粗调：移动距离：X轴37 mm、Y轴20 mm、Z轴20mm。精度：每轴0.1mm。

 微调：移动距离：X轴10 mm。精度：0.01mm。

12 工具包

玻璃管外径1.5mm *10盒，电极盒，微电极内液加液器*3，机柜*1，参比电极*1，安装工具包*1，配套电生理电脑（i7，8G内存，1T硬盘，23寸显示器）*1