招 标 文 件

# 采购编号: ZYSYYNSZ-20231202

项目名称：浙江大学国际健康医学研究院十二道心电图机

# 浙江大学国际健康医学研究院

二〇二三年十二月

# 第一章 招标公告

根据浙江大学国际健康医学研究院十二道心电图机采购的要求,对我院该项目进行公开的招标采购。投标单位在投标之前必须认真阅读本招标文件的说明、表格、条件及规范等所有内容，投标方因未能遵循此要求而造成的对本招标文件所要求投标方提供的任何资料、信息、数据的遗漏或任何非针对招标文件要求项目的报价，均须自担风险并承担可能导致其投标文件被招标方拒绝的后果。

- 项目编号: ZYSYYNSZ-20231202

- 采购组织类型：自行采购

- 采购方式：院内招标

- 采购内容：

| 名称 | 数量 | 简要技术要求 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 十二道心电图机 | 3个 | 详见第三章采购需求 | 9.6万元 |

- 投标单位的资格要求：

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。违法记录的认定标准为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的。

3.该行业国家规定必备的资质、资格：

（1）供应商为医疗器械生产企业的：第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证扫描件；第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》扫描件。（所投设备清单中包含依据国家规定投标人需具备相应资质的需提供本项材料，否则无需提供）

（2）供应商为医疗器械经营企业的：第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证扫描件；第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》扫描件。（所投设备清单中包含依据国家规定投标人需具备相应资质的需提供本项材料，否则无需提供）

- 招标文件发放方式：浙江大学医学院附属第四医院门户网免费下载

- 报名方式：投标单位必须于2023年12月27日17:00之前将单位的单位营业执照副本（加盖单位公章 红章）和授权投标人的身份证复印件（加盖单位公章）交至义乌市商城大道N1号浙江大学医学院附属第四医院住院部四楼临床医学工程科，或将上述资料扫描件发至邮箱：linggong_zscs@163.com。

- 投标时间和地点：

2023年12月28日上午10时0分，地点：义乌市商城大道N1号浙江大学医学院附属第四医院医学工程科会议室。

- 开标时间和地点：

开标时间：2023年12月28日上午 10时 0 分

开标地点：浙江大学医学院附属第四医院医学工程科会议室

- 其他事项：

投标文件可通过邮寄快递的方式递交。所有投标人须考虑物流等相关因素，合理计划邮寄时间，尽量在开标时间前一个工作日内送达指定地点，提交投标文件截止时间后送达的将被视为“逾期送达”。具体要求：

1）邮寄快递地址：浙江省义乌市福田街道商城大道N1号 浙大四院住院部4楼医工科 张工，0579-89935114；寄出后将快递单号、项目名称、公司名称、联系方式等相关信息发送至linggong_zscs@163.com以便查收（特别说明：双休日和法定节假日不收件，投标人自行承担邮寄风险）；

2）确保投标文件在邮寄快递过程密封包装完好，因邮寄快递过程的密封破损造成不符合开标要求的，采购人概不负责（建议密封包装后邮寄快递时再进行外包装，投标人对邮寄快递投标文件的完整性、密封性负责）；

3）评审现场如需投标人确认、澄清、说明等均通过指定的电子邮箱（linggong_zscs@163.com）向投标人发送并要求在收到通知后半小时内以邮件形式作出确认、澄清、说明等。

- 联系地址和电话：

地  址：浙江大学医学院附属第四医院住院部四楼医学工程科

联系人：张老师

联系电话：0579-89935114

浙江大学国际健康医学研究院

二○二三年十二月二十日

# 第二章 投标须知

一、投标人须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目概况 | 项目名称：浙江大学国际健康医学研究院十二道心电图机 地点：义乌市商城大道N1号 招标人：浙江大学国际健康医学研究院 |
| 2 | 招标内容 | 浙江大学国际健康医学研究院十二道心电图机（详见本招标文件第三章 采购需求） |
| 3 | 投标人资格要求 | 见招标公告中的“五、投标单位的资格要求” |
| 4 | 招标方式 | 本次招标采用公开招标方式进行 |
| 5 | 付款方式 | 设备验收合格后并收到乙方正规发票后30个工作日内付清全款。货款凭发票，合同、采购验收单支付。 |
| 6 | 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标 |
| 7 | 标段划分 | / |
| 8 | 投标有效期 | 自投标截止时间起为90日历天 |
| 9 | 投标文件份数 | 投标文件的份数：正本1份、副本4份。 |
| 10 | 招标答疑 | 各投标人对招标文件如有疑问，请于规定采购文件规定获取截至时间之日起七个工作日内以书面形式提出，招标人将视情况给予回复。 |
| 11 | 踏勘现场 | 招标人不组织踏勘现场，投标人如有需要，自行安排踏勘现场，并自行承担所需的费用和风险。 地点：义乌市商城大道N1号 |
| 12 | 投标截止时间 投标地点 | # 投标截止时间：2023年12月28日上午 10 时 0 分 （北京时间）投标地点：浙江大学医学院附属第四医院医学工程科会议室。 |
| 13 | 开标时间 开标地点 | # 开标时间： 2023年12月28日上午 10 时 0 分（北京时间）开标地点：浙江大学医学院附属第四医院工程科会议室。 |
| 14 | 评标办法 | 综合评分法 |

- 采购需求

## 一、为落实政府采购政策需满足的要求

| 序号 | 政策名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 政府采购进口产品 | 不允许采购进口产品 |
| 2 | 政府强制采购节能产品 | 不适用 |
| 3 | 政府优先采购节能、环保产品 | 不适用 |
| 4 | 政府采购支持创新发展 | 不适用 |
| 5 | 政府采购促进中小企业发展 | 提供材料详见招标文件第六章“投标相关文件部分格式” 本项目采购标的为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业，中小企业划型标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 6 | 政府采购支持监狱企业发展 | 视同小微企业，提供材料详见招标文件第六章“报价文件”。 |
| 7 | 政府采购促进残疾人就业 | 视同小微企业，提供材料详见招标文件第六章“报价文件”。 |

## 一、服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）

| 交付时间 | 设备在合同签订后30天内完成供货（含到货、安装、调试、验收通过） |
| --- | --- |
| 交付地点 | 采购人指定地点 |
| 质保期 | 3年，自货物最终验收合格之日起至质保期届满且经采购人确认无任何质量问题时止： |
| 质量保证及售后服务 | 1、乙方应按规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。 2、乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理： ①更换：由乙方承担所发生的全部费用。 ②贬值处理：由甲乙双方合议定价。 ③退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。 3、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 48小时内到达甲方现场。 4、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 |

## 二、技术要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 十二道心电图机 | 3 | 台 | 1、 ECG输入 1.1ECG输入通道：标准12导联心电信号同步采集 ★1.2导联选择：手动/自动可选,（支持Nehb、Cabrera导联体系） 1.3输入阻抗：≥100MΩ（10Hz） 1.4频率响应：0.01Hz ~ 450Hz 【提供注册证或检测报告证明文件】 1.5定标电压：1mV±1% 1.6耐极化电压：≥±880mV（±5%）【提供相关证明文件】 1.7内部噪声：≤12.5µVp-p 1.8时间常数：≥5 s【提供注册证或检测报告证明文件】 ★1.9共模抑制比：≥140dB（AC滤波开启）；≥123dB（AC滤波关闭）【提供相关证明文件】 1.10输入电流：≤0.01μA 1.11除颤保护：具有抗除颤电击保护功能 1.12导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能 ★1.13中文输入及中文操作提示和中文报告语言 2、波形处理： 2.1A/D转换：24bit ★2.2采样率：40kHz【提供相关证明文件】 2.3灵敏度选择：1.25、2.5、5、10、20、10/5、自动（AGC）mm/mV ±5% 2.4抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能 2.5自动分析功能：具有12导联同步自动分析以及RR分析功能 2.6自诊断功能：具有设备自诊断及故障提示功能 3、存储器 3.1设备内置存储器，存储病历800例 数据可通过SD卡、USB口导入导出,外接U盘和SD卡可扩展存储空间 4、 显示器： 4.1 7英寸彩色液晶显示屏（可选配触摸屏），倾斜角设计，支持显示背景网格 显示信息：同屏显示12导同步心电波形 显示内容应包含波形、心率、导联、走纸速度、增益、滤波器、时间、电池电量指示、输入法、文件、信息提示区、中文患者信息等 5、记录器： 5.1热敏式点阵打印机 5.2走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s （±3%） 5.3记录通道：3×4、3×4+1R、3×4+3R、6×2、6×2+1R、12×1 5.4记录纸规格：支持折叠纸打印，打印纸宽度为：210mm 5.5打印方式：实时同步或连续12道心电波形，分段打印 5.6记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、中文患者信息、标记等 ★5.7可直接外接打印机，通过A4纸打印12道心电波形和报告 ★5.8具备在无网格纸上打印网格功能 6、功能 6.1直接功能键和标准键盘，直观、易用，具有性别、年龄组快速切换键，减少医生手工输入，提高工作效率 6.2可选配心电向量 6.3可准确判定接触不良的电极并予以指示 拥有自动测量功能和自动诊断功能 6.4手动、自动、节律、R-R四种工作模式可供选择。 6.5 R-R间期检测，并将R-R趋势测量报告连同心电波形一并给出 ★6.6自动模式下可以支持10-60s时间的采集，记录，存储，传输。 6.7支持实时采样、触发采样、周期采样模式，支持心律失常检测延时打印报告 6.8周期记录模式,记录时间间隔最长可设置为60分钟 6.9长时间波形冻结功能，方便医生对所需区间的波形进行更好的观察、分析、并选择所需要的时间段进行记录 6.10具有病历管理功能，可进行病历查询、预览、修改、传输、打印，方便医生调阅病人信息 6.11可以通过使用有线、无线方式和心电网络相连，实现病人预约信息的下载，检查数据自动上传，实现全方位信息化管理，优化医院工作流程，减少医生工作量 7、外部输入接口： 7.1USB接口，网络接口功能，外部输入输出端口，SD卡接口 7.2支持内置WIFI（选配），支持使用有线、无线的方式进行联网 7.3支持DAT、PDF、SCP（选配）、FDA-XML（选配）、DICOM（选配）格式，满足医院信息化需求 7.4支持一维码，二维码扫描仪获取病人信息 8、便携：外部隐藏式提手可方便机器移动 9、电源：交直流两用 自动转换 ★9.1 直流电源：内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间4小时 |

# 第四章   投标文件要求

一、投标方应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

二、投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：技术文件、商务文件，分别装订，分开密封。

# 1、技术文件的组成（逐页加盖公章）

1）投标单位工商营业执照

2）投标单位税务登记证

3）投标单位开户银行、账号

4）《法人代表人授权委托书》

5）受委托人身份证复印件

6）采购需求偏离表

7）投标人类似合同实施情况一览表

8）货物配置清单、原厂出厂配置表

9）技术方案

10）培训计划

11）售后服务方案

12）配件、专用耗材和售后服务优惠表

# 2、商务文件的组成（逐页加盖公章）

1）投标函；

2）报价一览表；

3）其他投标人认为须提供的资料。

三、投标文件制作要求

1.投标文件正本必须用不退色的墨水填写或打印，幅面规格A4并装订成册，副本可用复印件。投标文件须一式5份（正本1份，副本4份）。正本与副本如有差别，以正本为准，责任由投标人自负。

2.投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若修改错漏处，须由法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章方可生效。

3.投标文件封面应标明“正本”或“副本”字样。

4.技术文件与商务文件应分别单独密封包装，相应投标文件应装入同一密封袋内，密封包装，封口处应加盖投标单位公章；封面注明招标项目名称和编号，投标人的名称、地址、联系人、联系电话。

四、投标文件的送达时间

1.开标地点即为投标文件的递交地点，招标人在投标截止时间前一小时内接收投标文件。

2.投标截止时间即为开标时间，招标方将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。

五、投标单位有下列情况之一的，其投标将可能被拒绝或作无效投标处理：

1.未在规定时间内将投标书送达规定地点的。

2.投标书未按规定密封或未按要求加盖公章或投标文件签署不符合要求的。

3.投标文件无法人代表签字或签字无法人代表有效委托的。

4.投标单位不符合投标单位资格要求的。

5.投标单位不符合报价要求的。

6.投标文件中提供伪造、虚假材料的。

7.投标报价经评标小组认定明显不合理的。

# 第五章   评分办法

本项目总分为100分。其中技术分70分、商务报价30分。合格投标人的综合得分为各部分项目汇总得分，中标候选资格按综合得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价相同的，按技术分的优劣顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人，排名第二的投标人为候补中标候选人，其他投标人中标候选资格依次类推。

- 技术分满分为70分，分值分配见表格。评标委员会根据表格，对各投标单位的技术标进行书面审核和评论后，由各专家独立酌情给分评标委员会根据评分细则，对各投标人的技术部分进行书面审核和评论后，由各专家独立酌情给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分标准规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人最终得分为评标委员会所有成员的有效评分的算术平均值，计算时保留小数2位。

| 技术标评分 | 序号 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | - 质保期：满足招标文件要求基础上每延长1年得0.5分（最高得1分），延长时间不足1年不计入得分。 | 1 |
|  | 2 | - 业绩：投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似合同（最高得2分）：1分/份业绩证明材料（以合同复印件为准） | 3 |
|  | 3 | 设备技术参数与功能配置：满足或明显优于招标文件明确的全部技术条款要求得38分，标★技术条款低于技术要求（负偏离）扣3分/项（38分起扣）、非标★技术条款低于技术要求（负偏离）扣1分/项（38分起扣，配置除外），扣完为止本项打分最高得38分,最低得0分。 | 38 |
|  | 4 | 根据投标设备的技术先进性、易用性、稳定性进行评价，考虑所投产品的成熟性、用户认可度等方面打分；0-8分。 | 8 |
|  | 5 | - 对公司技术力量情况、供货安装进度的安排合理性、现场安全措施的可行性等方面打分；0-5分。 | 5 |
|  | 6 | - 根据提供相应产品的培训，培训方案、时间、内容、地点、人员数等方面打分；0-5分。 | 5 |
|  | 7 | - 对提供的售后服务的响应情况（维修网点、维修人员、维修能力、定期巡检、故障响应等）及配件供应、优惠条件情况等方面打分；0-5分。 | 5 |
|  | 8 | - 后期维护成本（根据保修价格、年运行费用和消耗品、易耗品价格等），随机提供的耗材、备品配件、易损件是否齐全，保修期内外选购价格合理性等因素综合打分；0-5分。 | 5 |
| 总 计 |  |  | 70 |

二、商务标详细评审（30分）

（1）即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分

（2）商务得分计算。

商务得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100，保留小数2位

# 第六章  投标相关文件部分格式

封面格式

投标人基本情况表（格式）

投标人法定代表人授权书（格式）

投标报价单（格式）

投标函（格式）

### 封面格式

### 正/副本

浙江大学国际健康医学研究院十二道心电图机采购

投标文件

（技术文件/商务文件）

采购项目编号：        ZYSYYNSZ-20231202

投标人（公章）：

投标人法定代表人

或其委托人（签字）：

年     月     日

投标人基本情况表（格式）

| 1、一般情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应标单位名称 |  |  |  | 单位性质 |  |  |
|  |  |  |  | 资本结构情况 |  |  |
| 公司注册名称 |  |  |  |  |  |  |
| 营业范围 |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  | 邮 编 |  |  |
| 电 话 |  |  |  | 传 真 |  |  |
| 单位法人代表 |  |  |  | 企业资质等级 |  |  |
| 2、联系人 |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 职务 | 职称 |  | 电话 |  |
| 我保证本文件的真实性，并授权 代表本公司负责阐述有关技术等方面的情况。 授权人签字： 被授权人签字： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

投标人法定代表人授权书（格式）

项目名称：浙江大学国际健康医学研究院十二道心电图机

致：（采购人名称）

注册于（注册地址）的（投标人名称），系中华人民共和国合法企业；本人（授权人姓名）系该公司的法定代表人。现特授权本单位的（被授权人姓名） （身份证号码）为我公司合法代理人，全权代表我公司办理就浙江大学国际健康医学研究院十二道心电图机项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托。特此声明。

被授权人身份证复印件：

投标人公章：

授权人签名：                       职        务：

被授权人签名：

日    期：       年      月      日

注：投标人法定代表人参加投标的，提供法定代表人证明书和身份证明即可。

### 采购需求偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 响应规格 | 是否偏离（提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务要求 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 技术要求 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 合同条款 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

说明：

1.逐项按照招标文件要求填写响应规格；

2.偏离说明是指对招标文件要求存在不同之处的解释说明，偏离系指正偏离（高于采购需求）、负偏离（低于采购需求）、无偏离（满足采购需求）；

3.如不填写或未如实填写，自行承担投标风险。

投标人：（盖章或签字）

### 日期：     年  月  日
投标人类似合同实施情况一览表

| 序号 | 采购单位 | 项目名称 | 数量 | 合同金额 （万元） | 附件页码 | 合同签订时间 | 采购单位联系人 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.投标人须提供上述业绩合同；

2.所有合同复印件应清晰，应能体现合同签订时间、双方签字盖章等内容；

3.投标人应在不涉及商业秘密的前提下尽可能提供详细的合同复印件内容。

投标人：（盖章或签字）

日期：     年  月  日

### 货物配置清单、原厂出厂配置表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 配置（可另附页） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

投标人代表（签字）：

日期：     年   月   日

原厂出厂配置表

技术方案

根据评分细则提供和编写（格式自拟），包括但不仅限于：

1.产品制造商公开发布的印刷资料（官网材料、彩页、Datasheet）或由有关政府部门或检测机构合法出具的文件或报告、产品应用案例、软件功能界面截图等

2.安装、调试方法或方案

3.运行成本分析（电、耗材）

4.日常运行、保养方法或方案

培训计划

根据评分细则提供和编写（格式自拟），包括但不仅限于培训流程、培训方式、培训对象、培训内容、培训日程等。

售后服务方案

根据评分细则提供和编写（格式自拟），包括但不仅限于：

1.服务内容、服务承诺、响应时间、服务方式、人员配备、应急服务等

2.配件、附件、备品备件准备和保障措施

投 标 函

致：

1、我方已全面阅读和研究贵方的招标编号为ZYSYYNSZ-20231202的浙江大学国际健康医学研究院十二道心电图机招标文件和招标补充文件，同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本项目投标的全部内容，以本投标文件向你方发包的全部内容进行投标。

2、我方将严格按照有关招标投标法规及招标文件的规定参加投标，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对决标结果也没有解释义务。

3、如由我方中标，在接到你方发出的中标通知后在规定的时间内，按中标通知、招标文件和本投标文件的约定与你方签定合同，并递交招标文件中规定金额的履约保证金，履行规定的一切责任和义务。

4、我方将按照招标文件的所有要求，提供优质的货物与服务。

5、我方已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

6、我方同意提供按照贵方可能要求的于其投标有关的一切数据和资料。

7、我方承认该投标文件格式为投标文件的组成部分。

8、本投标文件自递交你方之日起 90天内有效，在此有效期内，全部条款内容对我方具有约束力，如中标将成为合同文件组成部分。

投标人（盖公章）：             法定代表人或授权代表（签章）：

联系人：                      联系地址：

日期：       年      月      日

投标报价（格式）

项目名称：浙江大学国际健康医学研究院十二道心电图机

招标编号：ZYSYYNSZ-20231202

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（人民币元） 小写：_________________________ 大写：_________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |

注

1.此表在不改变格式要求的情况下可自行增行；

2.有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价；

3.以上表格要求细分项目及报价。

投标人：（盖章或签字）

日期：     年    月   日

### 中小企业声明函

（若属于中小企业）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加浙江大学国际健康医学研究院的一氧化氮治疗仪采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

一氧化氮治疗仪（标的名称），属于工业；制造商为                  ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于☐中型企业☐小型企业☐微型企业。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1.中小企业参加采购活动，应当出具财库[2020]46号文件规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策；

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

3.《中小企业声明函》填写不全的，视为未提供《中小企业声明函》（从业人员、营业收入、资产总额在中小企业划型标准规定中不涉及的除外），不享受价格优惠；

4.投标人提供《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，参照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任；

5.本项目仅以《中小企业声明函》作为评判投标人是否属于中小企业的唯一依据。

### 属于监狱企业的证明文件

（若属于监狱企业）

说明：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

### 残疾人福利性单位声明函

（若属于残疾人福利性单位）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加浙江大学国际健康医学研究院的一氧化氮治疗仪项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

说明：

1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供财库[2017]141号文件规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责；

3.在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

# 第七章   合同模板

浙大四院采购合同

（本合同为合同样稿，最终稿由三方协商后确定，合同实质性内容不得更改；签订合同时删除此行）

甲方：

乙方：

甲乙双方根据      年      月       日浙江省义乌市                项目成交结果和投标文件的要求，依据《中华人民共和国民法典》并经双方协调一致，订立本采购合同。

一、合同文件组成：本采购合同、中标通知书、招标补充文件及招标文件、询标承诺、询疑答复、投标文件及其补充文件、双方来函。合同文件组成的所有内容是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。

## 二、合同金额

合同总价包括货物价款、附件、配件、备品备件、途中运输费、装卸费、安装调试费、技术指导费、维护费、技术资料费、保险费、利润、税金、售后服务费、完成本项目的其他费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不予调整。

单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 品牌型号 | 注册证号 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 合同价人民币（大写）： ￥： |  |  |  |  |  |  |

## 三、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何第三方。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

## 四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权或其他任何权益。否则，乙方应负责消除甲方拥有并使用乙方交付的货物、软件、技术资料等所存在的全部法律障碍，并赔偿甲方的损失。

## 五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

## 六、转包或分包

1、本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和分包行为，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方支付的全部款项，且有权向向乙方主张其他违约责任。

▲七、质保期及售后服务

1.乙方必须对本合同项下的货物提供至少        年的质保期（货物的厂家质保期长于此质保期的，以厂家质保期为准，由乙方履行质保、售后服务义务），质保期自货物验收合格（如包含安装调试，自安装调试并经验收合格）之日起算。质保期内乙方须免费负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏，并负责有关费用。乙方不能修理和不能调换，按不能交货处理。如因甲方使用不当造成故障，乙方负责包修、包换或者包退，费用双方另行协商。维修过程中乙方提供的材料外观、质量等应与原来的保持一致。

2.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

3.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

①更换：由乙方承担所发生的全部费用。

②贬值处理：由甲乙双方合议定价。

③退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

4.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

5.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

八、货物交付期（含安装调试）：

合同签订后     天内完成安装、调试并通过验收。

九、货款支付

▲1、付款方式：                     (与招标文件保持一致)

## 十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

## 十二、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之十违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之一向乙方支付违约金。

3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之一向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期20个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值20%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5、未按规定提供完整的技术资料处以货款总额千分之五的违约金。

6、未按招标文件约定派驻相关专业的技术人员进行安装调试指导的，每发现一次处以货款总额千分之五的违约金。

## 十三、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

## 十四、诉讼

本合同项目所在地为义乌市，凡本合同引起的或与本合同有关的一切争议，可向项目所在地有管辖权的法院提起诉讼。

十五、合同双方确认，本合同及合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标程序形成的合法成果，如果乙方的投标文件与招标文件要求不一致的，履约时应以有利于甲方的条款执行。合同双方也不存在且也不会签订任何背离合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

## 十六、合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

十六、本合同一式  肆  份，甲方执 叁 份，乙方执 壹 份，均具同等效力。

| 甲方： | 浙江大学国际健康医学研究院 | 乙方： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 址： | 浙江省义乌市稠州北路1575号 | 地 址： |  |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |  |
| 电 话： | 0579-89979999 | 电 话： |  |
| 传 真： | 0579-89935555 | 开户行及账号： |  |
| 签约日期： | 年 月 日 | 签约地点： | 义乌市 |